| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 控制价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 幽门螺杆菌测试仪 | - 1台 | - 27500 |  |
| - 2 | - 痉挛肌低频治疗仪 | - 1台 | - 17500 |  |

- 幽门螺杆菌测试仪

一、仪器特点及主要功能

1. 全新外观和结构设计，美观清新、更加轻便。

2. 采用新型电路设计和最新元器件，效率更高，更加可靠。

3. 良好的人机界面，更加直观、简洁。

4. 全自动设计，无需按键就可自动完成测量，操作更加方便。

5. 自动故障诊断，自动扣除本底计数，自动校正。

6. 自动给出C值及Hp感染的阴性、阳性。

7. 医院可按自己的要求设计图文并茂的打印模板。

8. 可与医院局域网连接，实现信息共享。

9. 热敏式微型打印机，自动打印。

10. 可保存9999例的检测结果，方便查询和打印。

二、技术性能指标

1. 对14C标准源探测效率应≥15%；

2. 14C本底的计数率≤50CPM；

3. 仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差≤30%；

三、仪器参数

仪器原理：电离计数方式

电源电压：a.c. 220V  50Hz

安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别

使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度：≤75%

仪器体积：（L×W×H）320mm×300mm×280mm

仪器功率：＜30VA。

仪器重量：≤13.5Kg

预热时间：≥30min

四、HUBT-20P型装箱清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线（250V，10A） | 条 | 1 |
| 2 | 保险管（F2.5AL250V） | 个 | 2 |
| 3 | USB线 | 条 | 1 |
| 4 | 软件光盘 | 个 | 1 |
| 5 | 本底标准卡 | 套 | 1 |
| 6 | 效率标准卡 |  |  |
| 7 | 使用说明书 | 份 | 1 |
| 8 | 装箱单 | 份 | 1 |
| 9 | 合格证、保修卡 | 张 | 1 |
| 10 | 客户验收单 | 份 | 1 |
| 11 | 顾客培训记录 | 份 | 1 |
| 12 | 打印纸 | 卷 | 1 |

- 痉挛肌低频治疗仪

主要性能：

1、输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。

2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s可调，允差±15%。

3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms可调，允差±30%。

4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从 0.1s～1.5s可调，允差±15%。

5、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA～99mA可调。最大输出值允差±15%。

6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。

7、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示。

8、输出直流分量：输出的直流分量应为零,允差小于1mA。

9、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。