招标参数

项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 控制金额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96道液体工作站 | 1 | 11.00 |
| 2 | 96孔核酸提取仪 | 1 | 11.00 |
| 3 | 数显混匀器 | 2 | 1.00 |
| 4 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 2 | 1.00 |
| 5 | 加样枪 10-100ul （单通道） | ≥5 | 1.00 |
|  | 加样枪 100-100ul（单通道） | ≥2 | 0.40 |
|  | 加样枪 20-200ul （单通道） | ≥8 | 4.00 |
|  | 加样枪 5-10ul （八通道） | ≥2 | 1.60 |
|  | 加样枪 10-300ul （电动单通道） | ≥1 | 0.80 |
| 合 计 |  |  | 31.80 |
| 备注：报价含拆装搬运等费用。 |  |  |  |

一、96道液体工作站

1、设备用途：全自动样品处理系统N96可应用于试剂分装、细胞学实验（96孔板复制与重排、96孔板转384孔板、细胞转板和细胞换液等），ELISA实验（微孔板包被与洗涤、8道梯度稀释），分子生物学实验（核酸纯化和核酸点样）等，代替人工劳动，实现高效率和自动化。

2、运行条件：工作条件及安全性要求符合国内国际相关标准。

3、主要技术指标：

3.1、★移液精确度：5-200μl CV≤2%；

3.2、★移液准确度：200μl±1%，100μl±1%，20μl±2%，5μl±5%；

3.3、移液原理：空气置换式；

3.4、移液增量：0.1μl；

3.5、★移液模块：高精度96道移液模块，可实现8道和96道全自动移液操作。采用柔性无损取放、密封技术，避免冲撞式取放对加样通道的磨损，以延长加样通道的使用寿命。

3.6、★板位数：4/6板位，板位上可安装多种类型的载架和功能模块，如微孔板、试剂槽、吸头盒支架，也可适配温控、磁力等完成文库构建必备的模块。同一板位既可放置深孔/浅孔板，又可放置试剂槽、吸头盒等耗材，无载架类型的限制。

3.7、★机器使用安全低压直流电源，工作电压24V DC，内部无交流强电，确保设备使用安全。

3.8、★开放耗材：支持多品牌通用耗材，推荐用户选用仪器制造方同品牌的工作站专用耗材，用户也可使用仪器制造方推荐的可适配的品牌型号的枪头；适配所有标准SBS规格的孔板，同时也支持客户自定义耗材。

3.9、设备使用触摸平板操作，软硬件分离；

3.10、★软件首选中文界面，开放预设实验流程的数量，自由设置工作站板位信息：

3.10.1、拖拽式编程方式方便用户编辑实验流程；基于Android操作系统软件始终支持在线免费升级。

3.10.2、内置常用耗材的数据库，用户也可以定义新耗材，并添加到数据库中。

3.10.3、自动计算移液的数据，支持一吸多喷、吸液前和放液后混匀等功能，加快实验速度。

3.10.4、软件具有逻辑自检功能，自动提示逻辑错误，并提供解决方案。

3.11、★取得一类医疗器械证。

二、96孔核酸提取仪

01、方法学：磁珠法

02、最高通量：96个/次

03、★处理时间：≤12min/次

04、样本类型：全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等

05、程序储存：内建5组模式程序，可存储 ≧50000组程序

06、▲吸磁能力：磁棒磁通量≥5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险

07、磁棒套取放模式：自动取放磁棒套，无需人员操作

08、★磁珠回收率：≧98%

09、▲防交叉污染：同时具有紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能，保证结果准确性，实验室安全和人员安全

10、★智能程序：智能紫外灯消毒与自动关机

11、断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验

12、故障处理：智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除

13、开机自检：开机自动初始化并温控自检

14、舱门保护：舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行

15、▲照明系统：具有照明系统，在仪器运行过程中能够全程监控运行状态

16、▲仪器有获得国家知识产权局专利证书，保证仪器的原研性和先进性

17、★配套试剂：生产厂家具备原厂生产的病毒采样管、病毒核酸提取试剂、新冠病毒核酸检测试剂，提供备案证以证明，符合指南建议配套要求，满足全流程质控。

18、★生产厂家获得国家质量管理体系ISO9001、ISO13485认证。

三、数显混匀器

01、采用微电脑控制的新一代混匀器，设计新颖，操作简便，性能可靠。应用于梅毒RPR、TRUST的筛查和检测试验等，同时也可应用于临床其它生化试验的混匀。

02、有3个批次的混匀定时设置，可循环操作（简称“循环式3定时”），当分批放置测试卡片后，每次只要按一下定时键，即可进行定时控制的混匀操作。

03、机内微电脑对混匀设置的时间有记忆功能。相同混匀器时间的卡片每次混匀时可以不现重复设置。

04、混匀时间的数字可倒计数显示，混匀时间到时鸣响提示，末次定时，自动停机。

05、带有电子日时钟，随时可以转换日期或时间的数字显示。

06、用于梅毒RPR、TRUST等的检测。

07、可卸式工作盘。

08、有固定透明罩，罩内两侧有放海绵皿的保湿装置。

09、额定转速：100r/min±2r/min

10、偏心回转直径：22mm

11、定时设定范围：0-99min59s

12、时间控制精度：±1s/min

13、定时设置批次：1-3（循环式）

四、医用冷藏冷冻冰箱

1、结构设计：

1.1、外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。

2、温度控制：

2.1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2.2、冷藏冷冻独立显示温度，精度达到0.1℃；

2.3、冷藏冷冻独立制冷系统，冷藏室2℃～8℃，冷冻室-10℃～-25℃；

2.4、不受环境温度影响的可靠温度控制，提供试剂、样本所需的存储环境。

3、制冷系统：

3.1、★国际知名品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

3.2、★冷藏室铜管铝翅片式蒸发器配合背吹循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

3.3、冷冻室蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间；

3.4、节能高效，静音，性能可靠；

3.5、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好，带电加热，防止表面凝露，展示效果更佳。

4、安全保障：

4.1、★具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、冷藏冷冻独立开关门异常报警功能；

4.2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

4.3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

4.4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

4.5、断电保护：延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

5、人性化设计：

5.1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

5.2、冷藏室、冷冻室双锁设计，采用迫紧把手设计，可装配挂锁，确保存放物品安全；

5.3、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

5.4、★高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；

5.5、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；

五、加样枪

1、国内外知名品牌型号。

2、取得医疗器械证。