招标参数

项目清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 | 台 | 1 | 19.80 |
| 2 | 转运监护仪 | 台 | 2 | 7.02 |
| 合 计 |  |  |  | 26.82 |

一、监护仪

1、硬件结构：

1.1、知名品牌，要求性能稳定、故障率低；

1.2、★主机显示器为一体化插件式设计；

1.3、采用低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置；

1.4、医用专业显示器：≥12英寸16:9高精密彩色触摸屏，WSXGA + TFT显示器, 分辨率≥1280*768；

1.5、★电阻屏，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染；

1.6、支持≥6通道波形显示；

1.7、整合式电源，无需电源适配器；

1.8、三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察；

1.9、具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染；

1.10、主机上配备≥3个单参数插件槽；

2、测量模块：

2.1、监护仪测量参数模块可升级成可视化模块；

2.2、通用于所有监护仪，可储存6小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），基本模块能够在同一品牌监护仪上直接插拔互换使用，无需添加其他外接设备；

2.3、该模块可在同品牌任意一台监护仪上直接插拔互换使用，无需添加其他外接设备；

3、用户界面：

3.1、内置专科显示界面≧ 8种，可根据临床需求自定显示界面≧ 10种；

3.2、波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警；

3.3、（联网情况下）可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形和数值；

3.4、动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕现在包含“动态波形”区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小；

4、测量性能及软件：

4.1、心电：

4.1.1、标配12导联心电监护，12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新；

4.1.2、★标配≥20种心律失常分析，含房颤分析功能，QT及QTc连续测量分析，实时显示数值，并可设置报警极限；

4.1.3、除颤后波形恢复时间≤2秒钟；

4.1.4、★心电监测必需用≤6个电极获得12导联心电；

4.1.5、★12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势；

4.2、呼吸：

4.2.1、阻抗法；

4.2.2、呼吸精度：在10-100rpm时≤±1rpm；

4.3、无创血压：

4.3.1、双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法；

4.3.2、可提供 自动/手动/序列/STAT四种模式测量；

4.4、脉搏血氧饱和度：

4.4.1、★指套式传感器，标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Fast血氧，防运动、抗弱灌注

4.4.2、灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态；

4.5、有创压力：

4.5.1、可进行有创压测量，测压范围： -40至320mmHg；

4.5.2、★可提供脉搏压力变异(PPV)实时显示，仅用一根动脉导管即可测量获得；

4.5.3、可提供肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）；

4.6、呼气末二氧化碳：

4.6.1、★主路与旁路一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式；

4.6.2、主流法监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材；

4.6.3、旁流法采样速率≤50ml/分钟；

4.6.4、测量范围： 0 至 150 mmHg；

5、临床决策支持和第三方软件功能：

5.1、可使用箭头方式显示监测参数变化趋势；

5.2、可使用柱状图方式显示监测参数偏移程度；

5.3、可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况；

5.4、可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势；

6、监护仪存储：

6.1监护仪可储存≥48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾

二、转运监护仪

1、宽屏高清显示：

1.1、尺寸≥10”，观察波形通道≥8道。

1.2、★触屏操作，屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，支持同屏显示更长的波形；高清显示，分辨率≥1280×680，对具有生理意义的波形提供高清晰度的准确显示。

2、监测参数: 标配心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)。

3、低耗能，无风扇设计。

4、显示界面：提供≥5种不同的布局界面：大字体\编号、呼吸氧合等。

5、★心电： 3导ECG，心电监测算法采用ST/AR ECG ，Marquette 12SL ECG或Mortara ECG ，三种国际公认的心电算法之一。

6、心率：可通过多个ECG导联，综合计算心率，提高心率监测准确性。

7、★血氧：具有灌注度指数(PI)，采用 Masimo、Nellcor或FAST血氧技术之一，具有抗体动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。

8、呼吸：使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

9、无创血压：

9.1、具有手动、自动、连续测量模式。

9.2、多组NIBP测量结果，在主界面有2种显示方式：”表格“和”图形

9.2.1、以“表格”显示，反馈每组结果的精确值：以时间先后为顺序，以三个数值（收缩压、舒张压、平均压）形式显示NIBP结果，。

9.2.2、以“图形”显示，反馈各组结果的变化趋势：沿着水平的x-轴会出现一个时间范围，参数值沿着图形显示的y-轴垂直分布。

10、数据存储：

10.1、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势。

10.2、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200条报警事件。

10.3、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述≥10道的全息波形，存储时间要求≥48小时。

11、电池：

11.1、标配锂电池。

11.2、可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。

主要配置清单

| 序号 | 名称/描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 心电电缆与导联线 | 套 | 1 |
| 3 | 血氧饱和度探头 | 套 | 1 |
| 4 | 无创血压袖带 | 套 | 1 |
| 5 | 血压送气管 | 根 | 1 |
| 6 | 智能锂电池 | 块 | 1 |