**微波治疗仪**

**主要技术参数和特点：**

1.理疗功能：连续输出

2.电源适应范围：AC：电压220V±10% 频率：50Hz±5%

3.输出功率： 理疗0-60W，治疗0-100W；

4.时间控制： 治疗时：0—99秒，以1秒步进；

理疗时：0—30分，以1分步进；

以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

5.整机功率： 580W；

★6. 微波频率： 2450MHz±50 MHz，辐射器驻波比： S≤3，传输线驻波比： S≤1.5，外壳泄露： ≤10mw/cm²，无用辐射： ≤10mw/cm²；

★7.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全，开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

★8.配生物陶瓷热敷袋。

升温速度：热敷袋置于微波炉中，用中档加热，4分钟后，敷袋中央表面温度高于60℃。

8.1、保温时间：热敷袋加温后，在25℃室温下，40分钟后外袋中央表面温度不小于50℃。

8.2、耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至100℃时，无破裂。

8.3、耐压性能：粒瓷珠在10kg静态压力下，历时10min无破裂。

8.4、瓷珠坚固耐用，正常使用可达十年使用寿命；

**仪器标准配置：**

主机(带推车)： 1台；

包装箱： 1个；

探头线(理疗和治疗)： 2根；

治疗及理疗探头:1盒

脚踏开关： 1个；

电源线： 1根；

支架： 1个；

生物陶瓷热敷袋：1个。