项目清单：

| 名称 | 单位 | 数量 | 控制价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 麻醉机 | 台 | 1 | 76.50 |
| 监护仪 | 台 | 1 | 19.80 |
| 多功能转运监护仪 | 台 | 2 | 7.02 |

一、麻醉机招标参数：

1、技术规格：

1.1、工作环境，温度：10°至40°C，湿度：15 至 95%

1.2、电源：220V-240V，50/60Hz

1.3、配备后备锂电池（非铅酸电池），使用时间不小于90分钟

1.4、具有RJ45接口、2个USB接口、VGA、RS232接口等连接功能

1.5、★机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉，金属操作面板

1.6、具备后备触摸板配置，支持鼠标操作，保证站姿和坐姿都能轻松操作

1.7、适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

1.8、★具备4个辅助电源接口

1.9、具有独立的LED报警灯，三种不同颜色指示高中低级别报警

1.10、非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

2、气源：

2.1.具备氧气、空气、笑气三气源

2.2、具备笑、氧保护装置，保证氧笑混合气体氧浓度不低于25%

2.3、★快速充氧范围35 - 50 L/min (范围越小越精确)

2.4、辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备（如喷射式呼吸机）的高压氧气出口

3、流量计：

3.1、★全电子流量计，可直接通过软件设置新鲜气体氧浓度和总流量，支持适宜流量麻醉指示工具，适合低流量麻醉

3.2、全电子流量计可以设置成总流量和氧浓度模式，也可以设置成氧气和平衡气体单管流量模式，可以通过软件或者机械旋钮设置调节

3.3、具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作

3.4、具备氧气空气机械后备流量计

3.5、具备氧气空气辅助吸氧流量计

4、挥发罐:

4.1、配备一个高品质七氟醚挥发罐，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿

4.2、配备双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个挥发罐位

4.3、★挥发罐首次加药量360ml，二次加药量300ml。(避免多次重复加药)

5、呼吸回路：

5.1、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)

5.2、★二氧化碳吸收罐，容积不小于1400ml

5.3、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准

5.4、可选配电子新鲜气体共同出口(ACGO)，出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等，也可以不选ACGO，以防止误操作。

5.5、★具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

5.6、回路标配积水杯和排水装置，解决回路积水问题

5.7、配备Bypass旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

5.8、★一体化集成回路，回路整体可旋转，旋转角度不小于45°。

6、呼吸机：

6.1、上升式风箱或电动电控呼吸机，中文操作系统和显示界面

6.2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV、手动通气，可选配SIMV-VG，CPAP/PS

6.3、潮气量范围：容量控制：20ml-1400ml，压力控制：5ml-1400ml，吸气压力设置范围： 5 cmH2O -70 cmH2O，呼吸频率：4-100 次/分钟，吸呼比：4:1到1:8，压力限制范围：10到 100 cmH2 O

6.4、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 20 cmH2O

6.5、吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间

6.6、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

6.7、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

6.8、可选配肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具

7、数字、波形监测，报警和自检：

7.1、★＞15英寸彩色内嵌式触摸屏，可同屏显示3通道波形和呼吸环图，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式。机身内置三个或以上插件槽，可直接热插拔插件，插槽位于机身侧面（不接受插槽位于机身正面），配备麻醉气体模块，插件模块可在监护仪以及麻醉机之间通用。

7.2、★可支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,V-F）监测,

7.3、可选插件式NMT，麻醉机屏幕同屏显示NMT监测参数

7.4、同屏幕3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形）

7.5、潮气量监测范围：0 到3000ml

7.6、PEEP监测范围：0－70cmH2O

7.7、可触控报警：技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，可视报警日志，报警信息中可直接设置报警上下限

7.8、智能化自检：图示化手动检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因

8、麻醉工作站功能：

8.1、可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征

8.2、可连接监护仪，麻醉机参数可以显示在监护仪上

8.3、可扩展连接支持HL7协议的设备

二、监护仪招标参数：

01、★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级

02、≥15寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，分辨率≥1920 × 1080像素，10通道显示，显示屏亮度自动调节

03、工作海拔高度4550米，满足高原地区，工作温度0 ~40 ℃，采用无风扇设计，支持配置内置锂电池，供电时间≥2小时，配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备，支持扩展独立显示屏

04、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

05、支持3/5/6导心电监测,可升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析

06、提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

07、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。提供QT和QTc模板显示。

08、★无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

09、★支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

10、★配置EtCO2监测模块，CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯，CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

11、★配备BIS监测模块，提供双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

12、大字体界面支持6个参数的设置和显示，具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易，所有参数报警限自动设置，能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

13、配备具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

14、40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能，120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

15、具有在线帮助功能，能够指导使用者掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导使用者掌握高级参数的使用方法。

16、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

17、具备麻醉专用系统软件，满足麻醉科的专业应用。

18、具备麻醉平衡专用界面，显示患者疼痛，意识和肌松三个维度的体征情况

19、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

三、多功能转运监护仪招标参数：

01、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

02、工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。

03、★转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

04、★≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

05、IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

06、坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

07、整机无风扇设计。

08、内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

09、内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10、支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

11、配备双通道有创血压监测。

12、转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

13、★具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

14、心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

15、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

16、滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

17、提供25种心律失常事件的分析。

18、提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

19、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

20、可显示弱灌注指数（PI）。

21、提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

22、★提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

23、120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

24、1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

25、1000条NIBP测量结果回顾。

26、48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。