项目清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算控制价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童智力检验系统 | 台 | 1 | 2.70 |
| 2 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 | 8.82 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 8.82 |
| 4 | 低频治疗仪 | 台 | 1 | 1.62 |
| 5 | 智能康复训练系统 | 台 | 2 | 12.60 |
| 6 | 经颅磁刺激仪 | 台 | 1 | 31.50 |
| 7 | 胰岛素泵 | 台 | 1 | 2.25 |
| 8 | 动态血压监护仪 | 台 | 1 | 2.25 |
| 9 | 手术无影灯 | 台 | 1 | 8.82 |
| 合 计 |  |  |  | 79.38 |

招标参数：

一、儿童智力检验系统

01、系统支持儿童基础档案管理，包括建档、修改、查询和统计等功能。

02、系统支持儿童智能发育筛查管理，包括录入、修改、查询和保存等功能。

03、儿童智能发育筛查项目内容需参考国家相关标准，需包含运动、社会适应、智力三个测试能区，其中运动能区和社会适应能区各有30个测试项目，智力能区包含60个项目，总计120个测试项。

04、系统需根据录入的测试项内容自动生成每个能区的评分及原始总分，并且能够自动转换为DQ值及MI值。

05、系统支持测试人员录入意见或建议。

06、系统支持自动生成测试报告，包含基础信息及测试分值以及训练指导意见，支持报告内容导出或打印。

07、系统支持测试项目打印，以方便家长提前填写，提高医生测试工作效率。

08、系统提供数据查询统计功能，以便于了解业务开展情况及工作量统计。

09、无需医疗器械相关证明文件

二、全自动凝血分析仪

01、★检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测。

02、测试项目：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等。

03、★最大速度：双磁路磁珠法 350 T/h；免疫比浊法 120 T/h。

04、综合测速：综合四项（PT/APTT/TT/Fib） 60样本/小时；综合五项（PT/APTT/TT/Fib/D-Dimer）40样本/小时。

05、★检测通道：双磁路磁珠法4个；免疫比浊法5个；发色底物法1个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试。

06、★样本位：80个样本位，采用Rack架抽拉式进样；具有进样到位提示功能。

07、样本扫描：具有内置条码扫描装置，进样时即时扫描标本信息。

08、预温位：16个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定。

09、试剂位：28个试剂位，具有试剂搅拌和试剂冷藏功能。

10、加样针：双针加样，样本针和试剂针独立运行；样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能；试剂针具有加热功能，能实现自动补偿温度。

11、★急诊检测：具有两种急诊检测方式：具有3个专用急诊位，并且任意已放入标本可设成急诊。

12、样本杯：1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯。

13、软件功能：配有中文操作系统，图形显示，操作方便。

14、数据传输：支持LIS/HIS双向通讯。

15、质控体系：具有Xbar、L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果。

16、质量体系：生产企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证。

三、全自动生化分析仪

1、产品要求：国内知名品牌，全自动分立式生化分析仪。

2、主要技术性能：

2.1、★测量速度：生化比色分析恒速≥800测试/小时,选配ISE后测试速度最大可达到1200测试/小时。

2.2、测量方法：要求具备终点法，两点法，速率法等。

2.3、急诊检测能力：急诊样本优先检测。

2.4、★糖化血红蛋白检测：具有机内自动溶血功能。

2.5、光学系统：

2.5.1、分光方式：光栅后分光方式。

2.5.2、波长数量及范围：波长数量≥11个；范围要求340nm-800nm。

2.5.3、吸光度线性范围：0 Abs -3.2Abs。

2.6、温控系统：

2.6.1、★温控方式：恒温循环水浴方式，控温精度要求达到37℃±0.1℃。

2.7、样本系统：

2.7.1、进样方式：智能灵活，圆盘式进样。

2.7.2、样本针功能：具有凝块检测功能，液面探测功能。

2.7.3、样本量：1.5ul–35ul,0.1ul步进。

2.7.4、同时在线样本位：无需扩展≥130个。

2.8、试剂系统：

2.8.1试剂量：15ul–350ul,1ul步进。

2.8.2、同时在线分析项目：同时在线分析项目≥120个项目。

2.8.3、试剂盘：双试剂盘设计,方便使用（提供图片证明）。

2.8.4、试剂开放程度：可厂家配套，也可完全开放。

2.9、反应系统：

2.9.1、反应位：无需扩展≥150个。

2.9.2、★反应杯材质：可重复使用的硬质塑料比色杯。

2.9.3、反应时间：不低于10分钟，加长模式下不低于22分钟。

2.9.4、最小反应液体积：≤130ul。

2.10、其它系统：

2.10.1清洗系统：8阶全自动温水清洗反应杯。

2.10.2、★分注定量系统：高耐磨陶瓷芯分注泵（需提供样品图片）。

2.10.3搅拌系统：≥1个。

3、产品配置：

3.1、工作软件：配备中文软件系统。

3.2、装机配套试剂：配备装机试剂一套。

4、售后服务：

4.1、安装培训：免费安装、调试、人员培训。

4.2、售后服务机构：厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商。

4.3、服务响应：工程师2小时内响应，24小时到位服务。

4.4、质保期：整机质保一年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期。

5、产品及企业相关资质要求：

5.1、★产品资质要求：生产厂家800速或以上生化机型上市时间≥10年（需提供注册证明）。

5.2、认证要求：投标同系列产品具备CE认证，同时须提供ISO9001认证、ISO13485认证。获得国家技术创新示范企业称号，生产厂家需获得CNAS认证，并提供相关证明文件且加盖公章。

5.3、★系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；同一厂家可提供试剂配套项目≥60项，并提供项目注册证明（同一试剂不同方法学按一个试剂项目计算）。

四、低频治疗仪

1、工作条件：环境温度5℃～40℃；相对湿度<=80%；大气压力800 hPa～1060 hPa；电源电压值AC 220V±、50HZ

2、治疗仪脉冲频率连续可调，脉冲频率调节范围覆盖5HZ～500HZ

3、治疗仪间断波周期:8s±1.5s，脉冲串持续时间为5s±1s

4、★治疗仪脉冲宽度：300μｓ±20%

5、治疗仪最大输出幅度不大于25V（RMS）

6、★治疗仪定时设置范围1min～60min，满量程误差为±0.5min，到达设置时间后自动切断治疗输出，并有声、光提示

7、治疗仪噪声不大于60dB（A）

8、★吸附负压调节范围为：0～ -0.025MPa±10%

五、智能康复训练系统

1、系统动力系统采用特殊的结构设计，高度可以调节。

2、具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。

3、★采用10.4寸彩色液晶触摸屏显示技术且一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。

4、★具有六种针对性的训练模式：

4.1、神经模式：连续旋转运动的训练模式，可智能接受患者自主运动功能反馈，自动调整训练等级；

4.2、骨科模式：定位的角度往复训练模式，设置调节角度等级为±5°；

4.3、心肺模式：完全的主动运动训练模式，阻力调节等级为±5N；

4.4、反馈模式：建立协调性的训练模式，通过动画实时反馈；

4.5、被动模式：强化训练肌力、耐力的训练模式；

4.6、游戏模式：通过互动游戏增添训练者的康复趣味性，使其提高肌力、肢体控制能力；

5、★具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。靶心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min。设备能智能感应患者的心率大小，超过设定心率机器自动停止，保护患者安全；

6、电器参数：AC220V±10% 50Hz；输入功率：上下肢<800VA；熔断器：F1AL250V,F3AL250V；

7、可调参数：定时范围：2～120min±1min；速度显示范围：0-99r/min±10%；速度设定范围：0-60r/min±10%；角度设定范围：0-330度±5；阻力设定等级：1-20；阻力力矩：0-20Nm；心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min。

8、能够实时显示患者主被动做功情况。

9、可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节,显示屏幕可330度转动，充分考虑了患者训练体位。

六、经颅磁刺激仪

1、单台设备的配置要求：

1.1、经颅磁刺激仪主机1套；

1.2、定位帽5顶；

1.3、刺激线圈1个（8字型或圆型可选）；

1.4、MEP模块1套。

2、★产品适应症：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，还可以用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和精神科、神经科运动神经功能评定以及治疗研究等。（需提供《医疗器械产品注册证》加以说明）。

3、技术与性能参数：

3.1、★最大磁场强度：最大磁感应强度为1.5T～8T。（需提供第三方检测报告）

3.2、★输出频率：频率：0.1-50Hz可调，0.1-1Hz时，步进值为0.1Hz；1-50Hz时，步进值为1Hz

3.3、脉冲宽度：设备的脉冲宽度为320us±10%

3.4、磁感应强度最大变化率：≥40kT/s～80kT/s

3.5、冷却系统（风冷+循环液冷）

3.5.1、液冷系统；

3.5.2、风冷系统。

3.6、保护系统（三重安全保障）

3.6.1、刺激线圈温度≥43℃，停机保护并显示停机故障原因（需提供佐证材料）

3.6.2、机身温度≥71℃，停机保护并显示停机故障原因（需提供佐证材料）

3.6.3、实时监控并显示流速状态，检测到流速过低，停机保护并显示停机故障原因。

3.7、刺激模式：具有单脉冲刺激模式（sTMS）、程控模式（rTMS）、脉冲串模式（TBS）。

3.8、★具有电动吸液和电动排液功能（需提供第三方检测报告）

3.9、插拔式线圈

3.10、★在测量阈值时，线圈上有控制按键，可以单手调节强度和触发刺激，快速检测运动阈值。（需提供佐证材料）

3.11、机身结构：

3.11.1、分体式机身、水电分离；

3.11.2、≥21英寸触摸式操作屏（需提供佐证材料）

3.11.3、显示器可360度旋转，方便医务人员操作。（需提供佐证材料）

3.12、控制系统具有人机交互功能：包含专家电子处方、病例管理及打印功能

3.13、运动诱发电位监测模块技术指标

3.13.1、通道数：2通道；

3.13.2、传输方式：有线传输；

3.13.3、采样率：2kHz；

3.13.4、测量范围：-1000mV～1000mV；

3.13.5、最小分辨率：0.2μV；

3.13.6、频率范围：1Hz～500Hz。

七、胰岛素泵

01、防水：IP×7

02、★电机：瑞士进口一体式减速编码电机

03、屏幕显示：动画、图标、中文

04、储药器容量：3mL

05、胰岛素选择：U-100/ml

06、★装药自动定位读数功能：有

07、操作模式：4种

08、背景光：有

09、屏幕显示胰岛素余量：有

10、屏幕显示电池余量：有

11、屏幕显示基础曲线：有

12、基础率分段：24个时段

13、基础率输注最小时段：60分钟

14、★基础率输注方式：最小间隔2分钟

15、基础率设置范围：0.1U～4U

16、临基率方式：当前基础率的倍率

17、临基率范围：0%～250%（间隔25%）

18、★大剂量设置范围：0.1U～87U

19、大剂量输注速度：约10U/分钟

20、大剂量设置增量：0.1U(0-10U)，1U(10-87U)

21、预设餐前量：有

22、★自动分配基础率功能：有

23、★历史基础率方案调用功能：有

24、上次餐前量显示：有

25、日总量回顾：50次

26、基础量回顾：50次

27、大剂量回顾：50次

28、排气回顾：50次

29、报警回顾：50次

30、自动报警功能显示：7项

31、报警方式：音频、振动报警

32、电池：一节DC 3.0V锂电，市场可购买

33、内部时钟：24小时制，用户可调整时间，有备用电池

34、★安全防护设定：自动锁键功能

35、安全防护设定：密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）

36、分类：Bf型设备（防电击保护）

37、环境要求：

37.1、运输和贮存：温度范围:-20℃～+50℃；相对湿度:20%～93%；大气压力范围50KPa～106KPa

37.2、正常工作：温度范围：5℃～40℃；相对湿度：≤93%；大气压力范围：86kPa～106kPa

37.3、安全性能：符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》和GB9706.27-2005《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器 安全专用要求》

八、动态血压监护仪

1、产品特征：

1.1、体积小、便于携带、界面美观、操作简单。

1.2、适用于成人、小儿和新生儿。

1.3、24小时动态血压监护功能，最多可一次记录350条动态血压测量数据。

1.4、动态测量与手动启动测量完美结合，手动启动测量最多可一次记录300条血压测量数据。

1.5、高清彩屏TFT液晶屏显示，可视性强。

1.6、“数据列表”、“趋势图”、“大字体”等数据回顾界面让血压数据一目了然。

1.7、低电量提示、报警信息、错误信息、时间等显示丰富。

1.8、提供mmHg和kPa两种血压参数计量单位。

1.9、中文、英文显示界面任意切换。

1.10、具有可选择性的参数报警处理功能。

1.11、与上位机通讯，上位机软件实现数据回放、分析测量结果、观看趋势图、打印报告等功能。

2、产品性能：

2.1、血压：

2.1.1、测量方法：示波法

2.1.2、测量方式：上臂测试

2.1.3、自动测量间隔：15、30、60、120、240分钟

2.1.4、量程：0kPa（0mmHg）～38.67kPa（290mmHg）

2.1.5、分辨率：1mmHg

2.1.6、精确度：压力±3mmHg以内

2.2、血压脉率：

2.2.1、量程：40bpm～240bpm

2.2.2、分辨率：1bpm

2.3、显示方式：2.4英寸彩色液晶屏

2.4、报警参数：收缩压、舒张压

2.5、加压：压力泵自动加压方式

2.5、减压：自动阶梯减压方式

2.6、电源：直流3V（2×1.5V AA碱性干电池）

2.7、安全特征：内部电源设备，BF型防除颤应用部分

3、软件功能：

3.1、本软件通过USB接口与仪器连接

3.2、可下载终端仪器的血压测量结果

3.3、显示勺状趋势图、填充式趋势图、血压统计分析柱状图、饼图，拟合曲线等

3.4、能够编辑每条血压数据，为数据添加注解

3.5、编辑基本信息、医嘱信息、血压状况说明、当前用药信息等

3.6、打印报告，支持打印预览

3.7、★通过CE FDA认证

九、手术无影灯

1、公司注册资金≥3000万，生产企业必须通过高新技术企业称号，产品必须通过：ISO9001:2015质量体系认证，ISO13485:2016质量体系认证；ISO14001:2015环境管理体系认证；欧盟CE认证，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。

2、技术要求：

2.1、★LED子母手术无影灯，灯头采用全ABS材质圆盘式，外观造型独特，优雅轻薄圆润全封闭光滑流线型设计，一体成型灯壳，可实现最佳层流效果，更符合现代洁净层流手术室的要求。

2.2、触摸屏控制系统高清LED液晶显示屏,安装在灯臂关节处，可控制所有功能，并有图形示意，功能强大，操作简单明确，触摸精准，方便，使用寿命长。

2.3、进口平衡臂悬挂系统精确定位轻巧的平衡臂悬挂系统，灯臂为进口原装（ondal）欧达尔平衡臂，轻巧灵活、定位稳定，满足手术室不同的高度和角度需求。

2.4、防眩光透镜关怀备至的冷光源，超大超薄光学透镜，进口LED光源，多种色温可调可根据组织类型或是伤口结构纹理等情况来选择最适宜的光线色调，适应医生个性化需求，更清楚的区分不同组织的类型。

2.5、高温灭菌消毒手柄可拆卸式消毒手柄，高强度ABS打造，可在高温135°以上进行消毒灭菌处理，保证了手柄的耐性和可靠性。

2.6、优越的深部照明大功率灯珠，具有小角度、高均匀度、高出光率的特点，实现每个小单元的输出。有利于根据不同的伤口结构和阴影效果提供出极佳的光束深度，对于开口小且深度大的手术尤为重要。

2.7、关怀备至的冷光源LED冷光源无红外辐射，再加上我们的纳米涂层散热器，造就了我们绝佳的散热效果。解决了手术中医生头部温度过高的问题，为医生创造了更为舒适的手术环境；也有效避免了手术创面的失水和感染，利于患者伤口的术后迅速恢复。

2.8、★R9红光和R11绿光：R9红色光源可以很容易的辨认创口组织的细节和对细微血管手术的辨识，使在长时间手术过程中不易产生视觉疲劳，满足医护人员的各种手术之需。R11绿色光源作为环境光效果明显，适用心胸、神经外科等高显色指数的外科手术。

2.9、★智能阴影补偿功能，当光照被医生头部遮挡后，智能传感器自动检测增加照明强度，可以持续稳定的提供有效的术野照明，保证手术部位的理想照明亮度。

2.10、★双灯头互控功能，由一个灯头控制器，可控制另外一个灯头的所有功能，给医务工作者提供更稳定、便捷的操作。

2.11、★电动调焦功能，光源调焦由面板控制，无需手动控制，智能均匀光斑控制，可实现光斑大小变化但光照强度不变。

2.12、红外遥控功能，按键灵敏，轻松自由操控无影灯，可控制灯头的开关、亮度、聚焦、腔镜模式。一键腔镜功能：带有手术时ENDO（腔镜）功能，一键切换，为医护人员提供更多的照明选择。

3、技术参数

3.1、LED-A标准参数

灯珠数量 48颗               照明深度 ≥120 （cm）    术者头部温升 ≤1（℃）

输入功率 400VA              光源照度180000（LUX)     亮度调节范围 1-100%

术野工作区域温升（℃）≤2   灯泡功率 3W/3V            色温 4300±500（K）

演色性指数CRI ≥97%        操作半径≥2200（mm）      灯泡平均寿命≥60000（h）

光斑直径 100—300（mm）     色彩还原指数Ra ≥97%     工作半径（mm）600—1800

最佳安装高度（mm） 2800—3000

2.2、LED-B标准参数

灯珠数量 30颗               照明深度 ≥120 （cm）    术者头部温升 ≤1（℃）

输入功率 400VA              光源照度160000（LUX)     亮度调节范围 1-100%

术野工作区域温升（℃）≤2   灯泡功率 3W/3V            色温 4300±500 （K）

演色性指数CRI ≥97%        操作半径≥2200（mm）      灯泡平均寿命≥60000（h）

光斑直径 100—300（mm）     色彩还原指数Ra ≥97%     工作半径（mm）600—1800

最佳安装高度（mm） 2800—3000

4、配置清单

| 序号 | 名 称 |  | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 底座 |  | 1 |  |
| 02 | 横臂 |  | 2 |  |
| 03 | 平衡臂 |  | 2 |  |
| 04 | 灯头体 |  | 2 |  |
| 05 | LED-A灯头灯泡 |  | 48 |  |
| 06 | LED-B灯头灯泡 |  | 30 |  |
| 07 | 灯头体火炬 |  | 2 |  |
| 08 | 手柄 |  | 2 | 送2个 |
| 09 | 内六角扳手 | S=3，S=4，S=5，S=6，S=8 | 各1 |  |
| 10 | 小平口螺丝刀 |  | 1 |  |
| 11 | 十字螺丝刀 |  | 1 |  |
| 12 | 合格证 |  | 1 |  |
| 13 | 使用说明书 |  | 1 |  |
| 14 | 产品保修卡 |  | 1 |  |