招标参数

一、神经外科头架

数量:  1套。设备用途：用于神经外科显微手术头部固定，适用于所有的对脑组织进行精细牵拉的手术。对提高手术质量、开展微创手术有重要意义。

(一)手术用头架

1、头夹

1.1、采用先进的铝锂合金制造，保证头架坚固耐用、不生锈、重量轻。

1.2、头夹为3钉式固定。

1.3、★头夹为双钉侧压力五刻度指示磅（0-8 0 pounds），单钉侧无压力操作部件。

1.4、★头夹固定臂呈双弓型设计,非弧型设计，便于侧卧位手术时脑牵拉系统的安装方便。

1.5、★头夹螺纹接口处与头夹为一次性合金材料整体成型设计，螺纹接口非内置的钢圈材料，避免了因接口处镶嵌不锈钢而导致接口松脱情况出现。

2、万向连接器

2.1、球型阻尼轴连接（便于术中微调），可360°侧旋转；120°扇形旋转；90°侧卧位固定；可任意角度固定；

2.2、球型阻尼头为纳米镜面设计，球头表面光滑，非粗制磨砂面。

3、底座

3.1、★底座为双锁闭横杆固定设计，非单锁闭横杆设计，避免了单锁闭固定当压力过大时易锁闭挣脱弹开发生严重危险。

3.2、固定扳手为防锈镀金设计，提示医生为重要部件，避免了误操作的发生。

3.3、底座插杆间距可调，可与手术床连接，有绝缘垫，确保和手术床绝缘；

(二)软轴牵开器

01、适用于所有的对脑组织进行精细牵拉的手术。

02、脑牵拉系统可在任何方位上与头架连接，对手术不产生任何障碍；

03、★可微调的蛇型拉钩，蛇型拉钩固定器内嵌式固定在燕尾滑槽里，避免外卡式固定器在导轨上术中脱落。

04、蛇型拉钩固定器配有简洁的自锁片能扩大手术视野。

05、蛇形拉钩可增强角度调节的灵活性，方便医师接近手术部位。

06、脑压板可做小范围的位移调节而无需重新调节牵拉臂强度。

07、可连接各种脑压板；脑压板由记忆金属制成。

08、配有5个常规脑压板（长度L：101.6mm；宽度W：6.4mm、9.5mm、15.9mm、19.1mm、25.4mm）。深部暴露时减少对术野阻碍。

09、配有6个显微外科牵开器（长度LX宽度W：139.7×2mm； 165.5×2mm；190.5×2mm；139.7×4mm；165.5×4mm；190.5×4mm）。

10、★ J型臂的固定滑槽为内燕尾槽式设计，只有一个供蛇形牵拉臂出入的口，确保蛇形臂在放松状态下也不易脱出。

11、蛇形牵拉臂燕尾式滑块可以安全快速固定于J形臂的燕尾槽内，蛇形臂移动位置方便、快速。

（三）配置清单

01、手术用头架*2000型头夹                     1盒

02、手术用头架*底座                            1盒

03、手术用头架*万向球轴连接器                  1盒

04、头钉*可重复使用成人头钉（非灭菌）          3盒

05、头钉*可重复使用儿童头钉（非灭菌）          3盒

06、蛇形牵拉臂                                 1条

07、常规脑压板                                 5个

08、显微脑压板                                 3个

09、显微脑压板                                 3个

10、J形臂                                      1个

11、连接器                                     1个

12、消毒盒                                     1个

二、有创颅内压监护仪

01、国际知名品牌，具有ＦＤＡ和ＣＥ证书；

02、单参数主机，能监测平均 ICP。

03、机身小巧便于携带，符合人体力学，操作简便，内部含有蓄电池，可以保证在断电或者移动病人时继续进行监测3小时以上。

04、★可与ICP Lab(ICM+子程序)软件搭配使用，便于临床直观多数据参考分析病情

05、★主机完成对探头的检测后，会自动识别探头的型号，根据不同的探头，主机会自动充入定量气体（约为0.05ml-0.1ml）作为颅内压监测的基准值（该基准值是维持恒定的不变的）。气压传感器识别到颅内压的变化，并且将压力信号传递到主机内部的传感器上识别最终转换为电子信号输出。

06、★气压式传感器探头，灵敏感受颅内压的变化，并快速有效的将压力信号传递至主机。

07、有多种探条，其中脑室探条可同时用于颅内压和脑室外引流，方便临床使用。

08、★聚氨酯的气压探头的监测探头可随意弯折，不易折断且不影响测量精度，探头测量精度不受温度影响。探头可以轻松的置入硬脑膜外、硬膜下、脑实质及脑室中。

09、兼容各品牌的标准心电监护：可选配的信号缆线可以连接世界上绝大多数品牌的心电监护仪，在后者机器上可以设定波形或者保存历史记录等功能，在不增加开支的前提下丰富了颅内压监护仪的各种功能。

10、配相应线缆可以连接电脑主机，便于记录及储存数据并进行数据统计和分析。

11、★MR安全性：植入探头在核磁共振成像中安全。

12、颅内压检测范围在-50mmHg—＋100mmHg。

13、屏幕显示：平均 ICP。

14、★监测后每隔1小时自动校准一次。

15、零点漂移小，测量精确；

16、★探头不需要在植入前进行校准。植入后连接主机即可开始监测。

17、脑室及脑实质探条均带有刻度，操作方便，提高埋藏的精准度。