动态心电等医疗设备招标参数

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图仪 | 4 | 台 |
| 2 | 心电图机 | 1 | 台 |
| 3 | 动态血压仪 | 4 | 台 |

二、招标参数

| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图仪 | 4台 | 记录盒： 01、支持十二导及三通道心电数据采集 02、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览 03、▲采样精度≥16位 04、输入阻抗：≥30MΩ 05、▲耐极化电压：±500mV【提供证明材料】 06、系统噪声：≤15μV 07、共模抑制比：＞90dB 08、▲频率响应：0.05Hz-80Hz【提供证明材料】 09、支持起搏脉冲显示能力 10、数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据。 11、支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端 12、支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备快速识别设备，提高挂盒效率 13、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件【提供证明材料】 配套动态心电分析系统： 01、动态心电分析软件由系统登录模块、权限管理模块、记录盒管理模块、系统设置模块、数据管理模块、实时心电模块、心电分析模块和服务器模块组成。【提供证明文件】 02、软件具有自动分析功能。【提供医疗器械注册证证明】 03、自动分析功能自动识别心搏类型包括正常（N）、房早（S）、室早（V）、房颤（Af）、起搏（P）和伪差（X）；用户可以手动标记和修改心搏； 04、支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏； 05、动态心电支持模板分析，并可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序； 06、支持导联纠错功能； 07、组合散点图，通过每个心搏的特征选择相应的心搏参数（心搏可选提前量、R波和S波幅度、间期、代偿间期、QRS面积、宽度等方式作为X、Y轴坐标），形成不同的吸引子，快速区分形态不一样的心搏；【提供软件界面截图证明材料】 08、具有全导联起搏检测功能。 09、支持房颤默认自动分析功能。 10、支持通过独立房颤模块快速批量编辑阵发性房颤； 11、提供并行分规测量工具；提供放大镜工具； 12、支持心律失常AI分析，自动分析心电图数据识别并标记心搏 13、K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化 14、栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率 15、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博 16、支持多型性室早精准分类 17、支持拖动整个模版批量修改、合并心搏 18、波形图可自由组合任意导联浏览 19、提供快速测量工具 20、自由编辑当前心搏的上一个或下一个心搏的类型 21、支持重新分析，调整心搏强度，批量识别漏搏 22、支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示 23、支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数 24、支持心率变异性分析 25、▲具备查看全览图、直方图、散点图、诊断图功能。全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；可提供24小时心率及心搏分类情况的诊断图；直方图可支持心率、RR间期、RR间期比直方图；支持通过散点图的不同形态区分逆向查找异常心博；支持散点图选取批量心搏反混淆。 26、起搏器分析模块：用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉 27、系统设置支持异常心搏颜色自定义设置 28、★需要实现与医院现有心电信息系统无缝对接，提供心电厂家系统对接证明函，费用包含在投标总价中。若中标企业项目实施过程中，无法实现与医院现有心电信息系统无缝对接，导致项目无法顺利进行，视为虚假应标。采购人可取消其中标资格，为此导致后果，由中标人自负。 配置清单. 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 导联线; 1; 套. 3; 数据线; 1; 根. 4; SD存储卡; 1; 张. 5; 电池; 1; 个. 6; 主机套; 1; 个. 7; 腰带、挂绳; 1; 条. 8; 说明书; 1; 份. 9; 保修卡、质保卡、合格证; 1; 份. |
| 2 | 心电图机 | 1台 | 01、支持12导心电图采集，可显示12道、6道、3道、1道波形 02、心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。 03、显示屏幕≥10英寸 04、支持智能操作系统，可远程更新升级 05、心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。 06、心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi 07、输入阻抗：≥100MΩ 08、内部噪声：≤10μVP-P 09、输入电流：≤0.01μA 10、▲共模抑制比：＞125dB 11、耐极化电压：±500mV 12、频响范围：0.01-300Hz全频滤波 13、时间常数：≥5s【提供医疗器械注册证或检测报告证明材料】 14、内置热敏打印机，支持报告自动打印 15、支持NFC识别功能，可读取NFC卡信息【提供证明材料】 16、支持GPS定位功能 17、QTc参数测量：内置3种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供QTc算法功能截图证明材料】 18、心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。【提供自动下载获取待检查信息列表功能截图】 19、对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。【提供心电图机支持优先诊断功能证明】 20、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 21、具有向量分析技术 22、阿托品试验采集及处理流程 23、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 24、梯形图生成技术 25、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能 26、★需要实现与医院现有心电信息系统无缝对接，提供心电厂家系统对接证明函，费用包含在投标总价中。若中标企业项目实施过程中，无法实现与医院现有心电信息系统无缝对接，导致项目无法顺利进行，视为虚假应标。采购人可取消其中标资格，为此导致后果，由中标人自负 27、专用推车 组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手。车轮说明：由5个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶。 配置清单. 名称; 数量; 单位. 数字多道心电图机（主机）; 1; 台. 心电导联线; 1; 根. 胸电极连球; 12; 个. 肢体电极夹/四肢电极夹; 4; 个. 电源适配器; 1; 个. 充电线; 1; 根. 说明书; 1; 份. 产品保修卡; 1; 份. 合格证; 1; 份. 装箱清单; 1; 份. 热敏打印纸; 2; 卷. |
| 3 | 动态血压仪 | 4台 | 记录盒： 01、测量方法：阶梯放气示波法 02、收缩压测量范围：40-260 mmHg 03、舒张压测量范围：20-210 mmHg 04、心率范围：40-200 bpm 05、准确性：±3 mmHg 06、工作电源：两节5号碱性电池 07、数据存储器：闪存储存高达250个读数 08、安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。 09、取样周期：多个独立可程序化周期 5，10，15，20，30，45，60，90、120min 10、工作环境：温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～95%；大气压力：70KPa～106KPa 11、储存条件：温度为-20℃-+55℃；相对湿度不大于95%；大气压力：70KPa～106KPa 12、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力。 13、▲特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。 14、黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动。 15、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。 16、提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置。 17、智能升压，每次充气到上次测量读数以上38mmHg以提高病人舒适性，减少测量时间。 18、液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。 19、袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑。 20、提供最大充气压设置。 21、测量失败，会自动重测。 22、读数超标警示。血压读数超过设定的限值后，产生警示。警示有显示，声音两种方式。 23、电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池； 配套分析软件参数： 01、分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。 02、时间片段采样分析 03、▲可设定儿科阈值 04、软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。 05、统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页上。 06、可以任意设置测量数据的保留路径，防止安装盘容量饱和。 07、电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。 08、提供白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示白大衣高血压分析时间段。 09、趋势图需要可以容纳最多72小时的数据。 10、可自动生成PDF格式报告。 11、软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色，符合操作医生的审美习惯。 12、★需要实现与医院现有心电信息系统无缝对接，提供心电厂家系统对接证明函，费用包含在投标总价中。若中标企业项目实施过程中，无法实现与医院现有心电信息系统无缝对接，导致项目无法顺利进行，视为虚假应标。采购人可取消其中标资格，为此导致后果，由中标人自负。 配置清单. 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 软件光盘; 1; 张. 3; 数据线; 1; 根. 4; 大号成人袖带; 1; 个. 5; 硅胶保护套; 1; 个. 6; 袖带内衬; 1; 个. 7; 说明书、保修卡、合格证; 1; 份. |