数字化X线摄影系统

（一）整体要求：

1.1设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存贮管理。

1.2 临床范围：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢，等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片。

（二）设备主要构成：

2.1数字化探测器

2.2 X线球管

2.3高频高压发生器

2.4满足立、卧位检查需要的DR摄影装置

2.5滤线栅

2.6 限束器

2.7专用图像采集/处理工作站

（三）主要技术及系统概述：

3.1数字化探测器

3.1.1探测器成像介质：平板探测器

3.1.2探测器类型：便携式可移动

3.1.3 像素：≥900万

3.1.4 像素尺寸：≤143μm，

3.2 X线球管

3.2.1双焦点

3.2.2  球管功率：≥50KW

3.2.3管电压范围：40～150kVp

3.2.4 阳极容量：≥220KHU

3.3高压发生器及曝光控制系统

3.3.1 类型：高频高压发生器

3.3.2 标称功率：≥50KW

3.3.3输出电压：40～150kVP

3.3.4 最大摄影电流：≥600mA

3.4  DR摄影装置

3.4.1机架为双立柱或悬吊结构；

3.4.2床位固定式，床面可以四方浮动

3.5 限束器：具备限束器

3.6 图像采集/处理工作站

3.6.1专业图像工作站

3.6.2 内存容量≥4G

3.6.3 硬盘容量≥1T

3.6.4 工作站显示器：≥19″液晶显示器

3.6.5 专业2M灰阶竖屏

3.6.6 1000M网络接口

3.6.7 DICOM3.0接口

3.7工作站图像处理软件功能：

3.7.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面，系统免费升级

3.7.2  支持DICOM 3.0（2000）最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST

3.7.3  具备移动存储或DVD刻录功能，配备2个1T硬盘。

（四）放射影像存储与传输系统（PACS）云信息系统

4.1实现的功能：

完成基层医疗机构放射PACS影像云信息系统的建设，满足基层医疗机构对放射影像远程会诊的需求，实现管理部门对机构的有效监管，打破上下级医疗机构间的数据壁垒，各级医疗机构放射PACS检查信息共享互通，让优质的医疗资源下沉基层。

4.2具体模块：

（1）PACS数据中心

1、PACS服务软件；

2、DICOM标准支持软件；

3、影像存储管理软件；

（2）前置服务器管理软件

1、PACS服务软件；

2、DICOM标准支持软件；

（3）放射科医学影像系统

1、RIS登记工作站；

2、技师工作站；

3、医师工作站；

4、主任审核工作站；

（4）远程影像会诊系统

1、上级医院医生及专家医院端系统；

2、基层医院端系统；

（5）临床浏览系统

1、临床浏览终端系统；

（6）系统接口

1、HIS接口；

2、上级医院放射PACS系统接口；

3、省市级人口健康信息平台接口；

4.3 所需要配置服务器、存储等硬件设备按需采购。

（五）其它配套设备及要求

5.1配备阅片工作站电脑1台、DR诊断报告打印机1台、专业2M灰阶竖屏1块。

5.2配备开放式胶片打印机1台（可兼容多种胶片打印）

5.3配备患者及陪护人员放射防护用品

5.4配备5匹柜式冷暖空调1台、1.5匹冷暖壁挂式空调1台。

5.5配备办公桌椅一套

5.6对DR安装场地按国家标准进行放射防护装修，配备DR专用配电箱。

5.7 售后服务：要求1小时内响应、24小时内到现场、有指定服务热线，整机免费保修（含球管及平板探测器）五年：在广西区内必须要有仪器厂家设立的经工商注册的分公司或授权的当地售后服务机构及零配件库，并有5名或以上厂家认证的专业维修工程师提供服务（要求提供工程师在职证明或由广西境内所辖社保局开具的社保证明）。