加温输液泵招标参数

一、功能特点及应用范围

## 1、产品功能：

1.1、加温输血、输液；

1.2、快速输血、输液；

1.3、★加温输血、输液同时能快速输血、输液；最快速度可达到9000ml/h，最低速度可达到30ml/h；

1.4、★血浆置换输血及输液。

1.5、★红细胞单采、血小板单采时输血、输液。

## 2、技术特点：

2.1、加温输液一体化，使用方便。

2.2、★输液流量大、速度快。

2.3、输液可调流量范围幅度宽，智能化程度高。

2.4、★高精度的恒温系统，保证输注液体加温效果。

2.5、★具有多重温度保护，具备输液压力监测显示功能，确保输液安全。

2.6、工作模式多样、操作便利，显示清晰。

## 3、应用范围：

★用于医疗机构的输液或输血，并快速输血、输液可对输入液体进行加温。特别适用于手术室、急诊室、重证监护室等。

## 4、禁忌症：

不宜加温或加速输注的药物或液体，心、肺功能不全者禁忌大量快速输液。

二、基本技术指标和参数

本机对安全性能的要求按GB9706.1和GB9706.27的规定，属于I类BF型设备。

本机机壳的防护等级为IPX1

1、★输液流量范围：0.5ml/min～150ml/min（30ml/h～9000ml/h）

2、★*输液流量最小可调量：

0.5ml/min～9.9ml/min范围内的流量最小可调节量为0.1ml/min

10ml/min～150ml/min范围内的流量最小可调节量为1ml/min

3、★输液流量误差：±10%

4、★输液泵温度控制误差：±1℃ （指加热板的温度控制误差）

5、★气泡检测灵敏度：不小于50μl

6、★输液压力显示范围：-30mmHg～+300mmHg；压力显示误差：±10mmHg

（上述数值相当于压力显示范围：-4kPa～+40kPa，压力显示误差±1.33kPa）

7、噪声：≤60dB（A）

8、★在输液过程中按“维持”键，输液流量自动调整为2ml/min的保持开放速度

9、★监测报警

输液压力监测报警

气泡监测报警原理

液位监测报警原理

温度监测报警原理

10、工作环境温度：10℃ ～ 30℃

11、工作环境相对湿度：不大于70%

12、电源电压：220±22V; 电源频率；50Hz±1Hz

13、输入功率：500VA

14、★主机尺寸：长250毫米，宽200毫米，高270毫米

15、主机重量：9.3公斤

本机校准用测量单位：流量为ml/min; 温度为℃；压力为mmHg(7.5mmHg=1KPa)

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 液位传感器 | 1 |
| 3 | 电源线 | 1 |
| 4 | 使用说明书 | 1 |
| 5 | 保修卡 | 1 |
| 6 | 合格证 | 1 |
| 7 | 支架 | 1 |