| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取仪 | 01.处理体积:20uL-1000uL； 02. ★样品通量:1-96； 03.配套试剂磁珠回收效率:≥98%； 04. ★加热温度:裂解加热温度：室温-120℃；洗脱加热温度：室温-120℃； 05. ★磁棒结构:采用整体式磁棒，表面多层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染； 06.避免共振: 磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振； 07.显示屏:大屏幕全彩显示，触控式操作，简单易用； 08.自我清洁:具有内置可定时紫外消毒功能； 09.污染控制:实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 10.自由编程:强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义您的应用，可满足不同试剂要求； 11.快速提取:操作时间短：通用模式30-50分钟/次；快提模式：小于18.分钟/次，高纯度、高得率； 12.结果稳定:避免人工操作引起的差异及错误，结果稳定，重复性好； 13.振荡混合:多模式多档速度可调； 14.试剂种类:磁珠法试剂； 15.操作界面:中文操作系统，可监控提取全过程； 16.内部程序:内建20组模式程序（可存储 >100组程序）； 17.程序管理:新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序； 18.二维码识别: 二维码识别：可外接扫码枪，使用具有二维码试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预； 19.模块化设计:采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率； 20.节约耗材:有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材； 21. ★配套使用试剂: 能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗； 22.使用电源:AC110～240V 50Hz/60Hz 200VA； 23.产品资质要求:取得国家批文； 24.生产企业资质:通过高新技术企业认证和ISO13485认证。 | 2 | 台 |
| 2 | 实时荧光定量PCR仪 | 01、★样本容量：96(2×48×0.2ml)（双反应模块）； 02、检测通道：4通道； 03、激发波长：470nm/530nm/630nm/580nm/预留； 04、荧光检测波长：510nm/565nm/665nm/620nm/预留； 05、可检测的荧光染料：SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、CY3 、CY5 、TEXRD； 06、控温范围：4℃～99℃； 07、★最大升温速率：≥4.0℃/S； 08、控温精度：±0.1℃； 09、温度均匀性：±0.1℃； 10、最大循环数：99； 11、操作系统：WindowsXP/Vista/Windows7； | 1 | 台 |
| 3 | 生物安全柜 | 01、分类：30%外排，70%循环; 02、★台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）; 03、系统排风总量≥460m3/h,平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速：0.53±0.025m/s; 04、噪音等级：≤65dB（A）; 05、★过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）; 06、★生物安全性：人员安全性用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 ;产品安全性菌落数≤5CFU/次;交叉污染安全性菌落数≤2CFU/次; 07、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，操作方便。安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，工作台面采用盆状式设计,易于清洁； 08、★福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平,柜体和支架可分离; 09、★前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 10、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 11、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa; 12、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%; 13、TUV机构 ISO认证、CE认证及具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告。 | 1 | 台 |