超声清洗机招标参数

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一：设备参数及配置 |  |  |
| 1 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 清洗舱 |  |
| 1.1.1 | 容积 | ≥78L |
| 1.1.2 | ★材质 | 2.0mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点 |
| 1.2 | 密封门 |  |
| 1.2.1 | ★开门方式 | 手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力 |
| 1.2.2 | 密封方式 | 硅橡胶胶条压紧密封 |
| 1.3 | 管路系统 |  |
| 1.3.1 | ★快速管路设计 | U型排水管路含进口排水泵，排水时间≤4min |
| 1.3.2 | ★核心配件 | 进水电磁阀、排水泵均为进口品牌； |
| 1.3.3 | ★加热方式 | 循环加热，溶液内部温差＜1℃ |
| 1.4 | 超声系统 |  |
| 1.4.1 | 电源 | 40KHZ，扫频功能，功率可调 |
| 1.4.2 | 换能器 | 工业级高Q值换能器，机电转化效率＞87% |
| 1.5 | 控制系统 |  |
| 1.5.1 | 控制方式 | 工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 |
| 1.5.2 | 界面显示 | 128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。 |
| 1.5.3 | 温度指示器 | 数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 |
| 1.5.4 | ★安全保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。 |
| 1.6 | 整体参数 |  |
| 1.6.1 | 运行时间 | 依据设定时间而定 |
| 1.6.2 | 篮框尺寸 | 540*380*210（宽深高） |
| 1.6.3 | 外形尺寸 | 800*640*830（宽深高） |
| 1.6.4 | 舱体尺寸 | 600*420*260 |
| 1.6.5 | 设备净重 | 125kg |
| 1.6.6 | 设备运行重量 | 230kg |
| 1.6.7 | ★清洗温度 | 40℃（推荐温度）30℃～80℃可调 |
| 1.6.10 | ★加热方式 | 电加热 9.0kw |
| 1.6.11 | ★超声频率 | 单频：40KHZ |
| 1.6.12 | 耗水量 | 60L |
| 1.6.13 | 使用寿命 | 8年 |
| 二：设备取得的各种资质、体系认证 |  |  |
| 1 | 备案凭证 | 医疗器械备案凭证 |
| 三：设备的各种检验报告 |  |  |
| 1 | ★ | 电磁兼容报告 |