妇科射频治疗仪招标参数

一、技术要求

| 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★治疗范围 | 宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿 |  |  |
| 性 能 指 标 | 工作频率：550KHz±40KHz |  |  |
|  | 输出功率：15～50W可调，步进为1W |  |  |
|  | ★阻抗百分比显示为100～999% |  |  |
|  | 宫颈 及外 阴疾 病 | 宫颈 糜烂 | （1）宫颈完整弹性好：射频凝固宫颈上皮组织，对肌层无损伤，不形成瘢痕，保持宫颈正常弹性。 （2）无烟无痂不出血：射频治疗不产生烟尘，瞬间电弧抑制技术，避免电弧打火现象，无痂、不出血。 |
|  |  | 宫颈 息肉 | （1）微创：射频治疗源凝固息肉，使其变性自然脱落。（2）根除：刀具可直接进入宫颈管，消融整块息肉，从根底部切割下息肉。 |
|  |  | 宫颈 肥大 | （1）宫颈弹性佳：阻抗检测技术监测组织中的水分变化，当细胞中水分消失、蛋白质变性凝固后，系统自动停机，不伤及子宫肌纤维。 （2）恢复快：射频技术变性、凝固蛋白质，容易被人体吸收，组织恢复快。 |
|  |  | 尖锐 湿疣 | 根除：A、刀头既可凝又可切，放置于尖锐湿疣表面和基底部，使疣体变性、凝固、坏死和脱落，最终被正常上皮组织所修复。B、以阻抗作为人乳头状瘤病毒被有效灭杀的评定指标，可以达到深层杀毒而根除疾病。 |
|  |  | 囊肿 | 引流充分：针状刀头适于刺破囊壁，以阻抗作为囊肿穿刺口被有效凝固的评定指标，确保囊液引流充分，达到保留腺体功能，一次性治愈囊肿的效果。 |
| 无 烟 保 证 指 标 | 烟雾净化 高频手术电极 |  | 设置在手术刀头的吸风口，可以保证烟尘未扩散之前被收集，吸烟率达到99.5%。 |
|  | 大管径 直通刀柄 |  | 管径大于5MM的专用操作手柄，保证烟尘畅通无阻。 |
|  | 气管防 折叠系统 |  | 设有防折皱装置的管路，避免管路被无意折弯而阻塞，影响净化效果。 |
|  | 专用真空系统 |  | 抽吸功能≥140L/MIN |
|  |  |  | 噪音≤45dB |
|  |  |  | 可以产生-700mmHg的近似真空的压力，更容易收集烟尘 |
|  | 四层烟尘 净化系统 |  | 防尘：HEPA对直径为0.3微米微粒的过滤效99.99% |
|  |  |  | 除臭：活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC等数十种有害物质，祛除异味 |
|  |  |  | 灭菌：活性炭可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌，抑制流行病原的传播，彻底清除污染 |
|  |  |  | 杀毒：泠触酶可破坏固化病毒的蛋白质，将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水 |
| 基 本 配 置 | 专用刀具 |  | 宫颈凝固刀、宫颈肥大刀、宫颈息肉刀、尖锐湿疣刀、前庭大腺囊肿刀。 |
|  | ★侧开式专用 窥阴器 |  | 方便观察与治疗阴道壁疾病，在治疗过程中可在不抽出刀具的情况下直接置入或取出窥阴器，需提供《产品注册证》。 |
|  | 吸烟器 |  | 抽吸电极工作时产生的烟尘，减少对人体的伤害。 |
|  | Leep刀无烟手术电极 |  | 锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极。 |
|  | 吸烟手柄 |  | 方便拔插手术电极；拥有凝、切双按钮减少误操作；大于5MM的管径，可方便抽吸烟尘。 |

二、配置清单

| 序号 | 品名 |  | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科射频治疗仪主机 |  |  | 壹 | 台 |
| 2 | 射频配置 | 宫颈糜烂刀 |  | 叁 | 把 |
|  |  | 特号糜烂刀 |  | 叁 | 把 |
|  |  | 宫颈息肉刀 |  | 叁 | 把 |
|  |  | 囊肿刀 |  | 壹 | 把 |
|  |  | 尖锐湿疣刀 |  | 叁 | 把 |
|  |  | 联接电缆 |  | 贰 | 个 |
| 3 | Autoleep 配置 | 锥形电极 |  | 贰 | 把 |
|  |  | 一号环形电极 |  | 贰 | 把 |
|  |  | 二号环形电极 |  | 贰 | 把 |
|  |  | 三号环形电极 |  | 贰 | 把 |
|  |  | 方形电极 |  | 贰 | 把 |
|  |  | 适形电极 |  | 贰 | 把 |
|  |  | Autoleep 操作手柄 |  | 贰 | 个 |
| 4 | 其它配置 | 主机电源线 | 一拖二 | 贰 | 根 |
|  |  | 吸烟器净化系统 |  | 壹 | 套 |
|  |  | 侧开式阴道扩张器 |  | 壹 | 个 |
|  |  | 一次性使用中性电极（极板） |  | 贰拾 | 片 |
|  |  | 极板夹头连接线 |  | 壹 | 根 |
|  |  | 脚踏开关 |  | 壹 | 个 |
|  |  | 台车 |  | 壹 | 台 |
|  |  | 随机资料 | 包含装机箱；装机工具； 保险管 | 壹 | 套 |