射线束扫描系统招标参数

| 一、招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 条目 | 招标规格 |
| 1 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 箱体 |  |
| 1.1.1 | 箱体形状 | 圆柱形或方形结构 |
| 1.1.2 | 箱壁厚度 | ≤15mm |
| 1.1.3 | 箱内高度 | ≥560mm |
| 1.1.5 | 水容积 | ≥160L |
| 1.1.6 | 材料 | 树脂材质 |
| ★1.1.7 | 重量 空/满（KG） | ≤45/245 |
| 1.2 | 扫描 |  |
| 1.2.1 | 垂直距离 | ≥400.0mm |
| 1.2.2 | 扫描精度 | ≤0.1mm |
| 1.2.3 | 重复性 | ±0.1mm |
| ★1.2.4 | 水平扫描范围 | ≥480.0mm |
| 1.2.5 | 扫描速度 | ≥8mm/sec |
| 1.2.6 | 电机数量 | ≥3个伺服步进电机 |
| 1.2.7 | 扫描模式 | 连续和步进式 |
| 1.2.8 | 垂直/水平驱动 | 螺旋或皮带 |
| 1.3 | 升降台 |  |
| 1.3.1 | 摆放要求 | 将水箱设置在需要的SSD位置精确的X,Y轴调节 |
| 1.3.2 | 水平调节 | 悬架与水箱相互独立，具有4个独立的调节钮，可手动或自动的进行精确水平调节 |
| ★1.3.3 | 升降平台重量 | ≤116Kg |
| 1.3.4 | 升降底座 | 支持折叠存放 |
| 1.3.5 | 升降台设计 | 升降台横跨所有加速器底盘，避免测量时底盘的晃动对扫描结果的影响 |
| 1.4 | 储水车 |  |
| 1.4.1 | 最快充满 | ≤11min |
| 1.4.2 | 最快放空时间 | ≤11min |
| 1.4.3 | 排水速率(cm/min) | ≥5 cm/min |
| 1.4.4 | 双向泵 | 直流马达双向水泵 |
| 1.4.5 | 快速放水 | 支持快速的抽水放水 |
| 1.5 | 静电计 |  |
| 1.5.1 | 电荷 | ≥ 10pC |
| 1.5.2 | 电压 | ± 400V |
| 1.5.3 | 漏电流 (pA) | ＜ 0.001 |
| 1.5.4 | 接口 | 业界通用TNC、BNC三同轴电缆接口，实现与现有电离室的相互兼容性 |
| 1.5.4 | 延长线 | ≥18米 |
| 1.6 | 软件功能 |  |
| 1.6.1 | 工作站许可 | ≥五个终端 |
| 1.6.2 | 射线中心设置 | 自动或半自动设置 |
| 1.6.3 | 水平验证 | 自动或半自动设置 |
| 1.6.4 | 水面探测 | 自动设置 |
| ★1.6.5 | 探头数据库 | 探头数据库支持有效测量点设置 |
| ★1.6.6 | 批量编辑 | 支持队列批量编辑 |
| 1.6.7 | 扫描格式 | 预先确定每个TPS测量序列和可编辑性 |
|  |  | 全部免费支持Eclipse/Cadplan, iplan, Masterplan, CMS Monaco,Pinnacle, Prowess Panther, Raystation, and CMS XIO等 |
| 1.6.8 | TPS格式输出 | 全部免费支持 |
|  |  | CMS(Monaco/XIO),Eclipse/Cadplan, Masterplan, Multiplan. Pinnacle 和 Prowess Panther等国际市场主流软件 |
| 1.6.9 | 执行标准/协议 | 支持所有相关的原始设备制造商和国际标准，包括且不限于: |
|  |  | AAPM(TG-51, TG-40, TG-51. TG-106), Cyberknife,DIN,ELekta.IAEA. IEC-976. JARP-86 ,Siemens, Varian等 |
| 1.6.10 | 兼容性 | – 可运行于Windows NT，Windows 2000，Windows XP, Windows 10 |
|  |  | – 实时多任务应用软件 |
|  |  | – 可以实现与Windows办公软件，如Word、Excel等软件的数据共享（直接拷贝、粘贴） |
|  |  | – Windows风格的在线帮助系统 |
|  |  | – 可以按照图形、文本等多种式显示、输出测量数据 |
| 1.6.11 | 数据处理 | – 数据拷贝、粘贴 |
|  |  | – 数据重新归一化、平移、翻转、滤波/平滑 |
| 1.6.12 | 数据库 | –所有的扫描数据都储存在一个可供检索的数据库中，可以随时输入各种检索条件来提取需要的数据。并且可以在各个用户间方便的共享。 |
|  |  | –可设置条件快速检索所需数据，包括但不限于能量、射野大小、扫描种类、楔形板角度、限光筒大小。同时可以采用任意条件排序显示。 |
| 1.6.13 | 数据处理追溯功能 | 结构化存储数据; 数据处理支持层级显示, 支持任意层级的数据编辑. |
| 1.6.14 | 数据显示 | 采集时实时显示曲线 |
|  |  | 可以同时选中多条曲线同时显示，用于对比分析或检查结果 |
|  |  | 提供各种标尺、指示点等工具精确定位深度与剂量 |
| 1.6.15 | 任务列队 | 内置了市面上计划系统拟合所需数据的采集条件，支持快速一次性添加所有任务。 |
| 1.6.16 | 可支持的测量硬件 | – 三维相对剂量测量水箱 |
|  |  | – 一维绝对剂量测量水箱 |
|  |  | – 线性阵列探测器系统 |
|  |  | – 实时TMR测量系统 |
| 1.7 | 探测器兼容性 | 可兼容SunNuclear, IBA, PTW, StandImaging 等品牌的电离室或半导体等类型的探头 |
| 二、配置清单 |  |  |
| 项目 | 数量 | 内容 |
| 1 | 1 | 3D SCANNER™ (TNC接口) |
|  |  | 相对剂量测量圆柱形三维水箱扫描系统。环形驱动装置可将探测器定位至任何三维位置，使得探测器轴向始终垂直于扫描方向 |
|  | 1 | PMMA抗变形水箱直径686mm,高600mm, 壁厚13mm,底部厚度19mm，重37kg |
|  | 1 | 1年软/硬件保修 |
|  | 1 | 1天安装和培训 |
|  | 1 | 多功能手控盒 |
|  | 1 | 扫描机械装置 |
|  |  | 环形驱动：扫描臂在水箱内任何角度精确定位 |
|  |  | 垂直驱动：扫描臂在水箱内任何预设高度均可精确定位，精确螺杆设计 |
|  |  | 直径驱动：探测器在任何扫描方向都保持同一方向，张力皮带设计 |
|  |  | 扫描垂直：400.0mm |
|  |  | 扫描直径：640.0mm包括探测器位移，500.0mm不包括探测器位移 |
|  |  | 环形：330.0度 |
|  |  | 电机数量3，个编码的伺服部进电机 |
|  |  | 扫描模式：连续和步进式 |
|  |  | 扫描速度范围：最快50.0mm/sec |
|  | 1 | 软件 |
|  |  | 工作站许可无限制 |
|  |  | 自动射野中心设置 |
|  |  | 自动水平验证 |
|  |  | 自动水面探测 |
|  |  | 扫描格式：依据TPS要求预先设置，并可编辑 |
|  |  | 包括RTP输出 |
| 2 | 1 | 3D 移动升降台 |
|  |  | 3D SCANNER电动升降台，垂直行程40cm，在最高处满载情况下超过2天的稳定性优于1.0mm。支腿可向内折叠便于携带。支腿伸出后完全在加速器底座盘外，提高摆位质量并避免因底座盘移动引起的水箱位移。 |
| 3 | 1 | 3D 储水库 |
|  |  | Sun Nuclear 三维水箱系统的储水库。包括双向水泵 |
| 4 | 2 | SNC125c扫描电离室 |
|  |  | SNC125c扫描电离室用于光子束和电子束剂量测量，1.5m长电缆，三轴TNC接口。 |
| 5 | 1 | EDGE探测器 |
|  |  | 用于IMRT和SRS精确调试和建模的全防护治疗射束扫描半导体探测器。有效面积0.8 x 0.8mm，有效建层0.5mm，三轴TNC接口。 |
| 6 | 1 | EDGE探测器支架 |