| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 等离子体空气消毒机（挂式） | 1台 |
| 2 | 等离子体空气消毒机（移动式） | 1台 |

参数要求：

壁挂式等离子体空气消毒机技术参数

1.适用空间： ≥100m3。

2.温湿度检测：实时显示室内温度、湿度。

3.具有PM2.5实时显示功能，室内PM2.5超标机器自动启动程序可选择。

▲4.等离子体的密度：≥5.85×1017-8.02×1017m-3。

▲5.等离子体采用正负电晕式等离子体反应器，杀菌效率高。

▲6.等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节。

▲7.采用直流变频风机，风速八档可调，具备风机故障报警功能。

8.工作模式：手动、常开、定时三种工作模式。

▲9.机器外壳采用ABS注塑加工而成，自有模具，专业风道设计，风量大，噪声小，抗紫外，不易变黄。风道采用下进上出结构，不会把病人吹感冒。

▲10.消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定。

▲11.控制方式：定时控制程序数量10组，每组三种时段可选；

▲12.消毒效果：白色葡萄球菌平均杀灭率为99.93%，自然菌的消亡率≥90%，消毒后细菌总量≤200cfu/m3，消毒时臭氧浓度：≤0.05mg/m3（提供检测报告）

13.循环风量（m3/h）：≥1000

14.报警提示功能：具备等离子体故障报警、风机故障报警、滤网过期提示功能。

15.查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间

▲16.产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告）；

17.噪声dB（A）：≤55

▲18.待机功率：≤1W

移动式等离子体空气消毒机招标参数：

1.适用空间： ≥120m3

2.温湿度检测：实时显示室内温度、湿度

▲3.等离子体电子密度：5.85×1017-8.02×1017m-3

▲4.等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节。

5.风速及工作模式：风速三档可调，手动、常开、定时三种工作模式。

▲6.消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定；

▲7.PM2.5净化效果：去除率达94.72%

▲8.控制方式：定时控制程序数量≥8组，每组能选三种时段；

▲9.消毒效果：白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；自然菌的消亡率≥90%，消毒时臭氧浓度：≤0.1mg/m3（提供检测报告）

10.循环风量（m3/h）：≥1200

11.报警提示功能：等离子体故障报警、滤网过期提示功能

12.查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间

▲13.产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告）；

14.噪声dB（A）：≤55

▲15.待机功率：≤1W