灌肠机招标参数

一、产品技术参数

01、环境条件：温度：0～40℃；相对湿度：≤85%

02、仪器类型：I类B型

03、总功率：不大于1600W   适用电源：交流220V 50HZ

04、蠕动泵压力调节范围：0～25KPa

05、水流量调节范围：0～任意值（ml）

06、水温控制范围：35～40℃，水温误差≤1℃

07、保护措施：实时预警保护系统，双重温控保护，超温超压自动断电保护

08、灌注系统：专业进口医用蠕动泵

09、★自动进水，自动过滤，进水过滤精度：5um

10、仪器噪音：不大于56dB(A计权)

11、运行环境：环境温度：5～40℃；相对湿度：≤85%

大气压力：860Pa～1060Pa

12、储存环境：环境温度：-40～55℃；相对湿度：≤95%

大气压力：500Pa～1060Pa

13、耗材及灭菌方式：一次性引导头  辐照灭菌

二、主要配置

01、★双屏配置：操作界面嵌入式液晶触摸屏；观察窗口大屏幕显示。

02、★灌注时间0-9999分可调、灌注温度35-40摄氏度可调。

03、自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质。

04、水温自动控温恒定；灌注液选择一键式切换装置（加药功能保留灌肠）

05、工作时间连续可调，进药量可控可调。

06、★带有排泄盆座的功能水疗床，床体配置与排污设施为整体设计，满足患者在水疗的同时可以随意大小便的要求。

07、内置排污系统，患者在自然状态下进行洗肠、给药，方便患者方便医护人员。

08、内置冲洗按钮开关，患者可自行冲洗排出物。

09、外置冲水水枪，便于医护人员清理残留污物。

10、★灌注系统采用专业进口医用蠕动泵，双泵工作。

11、特制一次性引导头，管直8.0mm,安全、卫生，医护人员操作方便，患者使用无痛苦。

12、超温超压自动断电保护。

13、内置摄像系统，能够清楚的看到患者的排泄污物。

14、★可调节靠背，遥控控制升降，舒适度更高。