招标参数

一、电脑验光仪一台招标参数

01、用途：自动验光和角膜曲率检测

02、▲自动验光测量：球镜：－25～＋22D（0.12/0.25D间隔）

散光：0~±10D（0.12/0.25D间隔）

轴位：1°~180°（1°/5°间隔）

03、▲角膜曲率测量：曲率半径：5.00~11.00mm（0.01mm间隔）；

曲率度：67.5D~30.68D（0.01/0.12/0.25D间隔；n=1.3375）

04、测量时间：验光：每只眼小于0.2秒

角膜曲率：每只眼小于0.1秒

05、最小测量瞳孔直径：小于等于2.2ｍｍ

06、瞳距测量范围：50～86mm（1mm步长），自动测量远视瞳距，并自动计算近视瞳距，瞳距值可打印输出

07、瞳孔和角膜直径的测量：1.0~14mm

08、▲测量模式：四种测量模式：1.自动对焦，自动测量

2.自动对焦，手动测量

3.手动对焦，自动测量

4.手动对焦，手动测量

在手动对焦或手动测量时人性化操纵杆可有快慢两种方式操纵

09、智能测量：根据每次测量数值决定测量次数，以保证最可靠的测量结果

10、放松方式：自动雾化

11、视标：风景图

12、▲测量显示：5.7寸彩色液晶触摸屏

13、▲语言选择：有10种语言，其中有中文操作菜单

14、▲电动下巴托：可通过按钮来操作下巴托高低

15、其它：内置打印机，配有电动工作台，RS232C数据接口

16、配置单：

| QTY | DESCRIPTION |  |
| --- | --- | --- |
| 1SET | Auto Refkeratometer with Dwal CCD | 新型彩屏全功能自动验光仪 |
|  |  | ▲触摸式显示屏 |
|  |  | ▲全自动调准及自动对焦 |
|  |  | ▲电动操纵杆 |
|  |  | ▲电动下巴托架 |
|  | Standard Accessories: |  |
| 1 pc | Built-in Printer | 内置打印机 |
| 1 pc | 220V Power Cable | 电源线 |
| 1 pc | Dust Cover | 防尘罩 |
| 1 pc | Operator manual | 操作手册 |
| 2 pcs | Fuse | 保险丝 |
| 100 shs | Chin Rest Paper | 垫纸 |
| 1 roll | Print Paper | 打印纸 |
| 1SET | Electrical Instrument Stand （Made in China ） | 国产升降台 |

二、视觉电生理仪一台招标参数

（一）主控操作计算机：USB2.0接口，WIN 10系统，中/英文操作界面。

（二）刺激器：

1、标准积分球Ganzfeld闪光刺激器：

刺激光源：LED光源

全视野球大小：半径200mm

全视野刺激器参数控制：

背景光：白色或其他色光

标准闪光强度：3.0cd·s/m2  +/-10%

刺激模式：闪光或给撤光刺激，持续时间≤5ms，在改变光强度时保持不变

中心固视光源：红色LED固视

2、图形刺激器：

▲亮度：定标范围：0-300 cd/m2

对比度：>99%

图形刺激器：

刺激模式：棋盘格、横条、竖条、矩形等任意设置

刺激色: 24位真彩色可调

刺激野：全视野（标准），半视野，1/4视野等可设置

固视颜色：可选

方格数：可自定义设置

平台腮托：可调节

（三）生物电信号放大器：

▲输入阻抗：≥1000MΩ

▲共模抑制比：≥120dB

增益范围：0.01K倍～10,00K倍

短路噪声：<2.0μVp-p

放大器灵敏度：0.2μV/Div~2V/Div，16bitA/D以上

通道数：2通道

低通/高通：30～10KHz/0.2～1KHz，各110档可选

（四）主要技术性能：

监视器及阻抗测试：专用红外摄像监视，可进行眼位监控，标准阻抗测试。

波形分析：自动检查、自动标记、自动分析。

离线分析：离线分析与在线功能相同。

图形修正：保存原始数据，支持多种数字分析方法进行图形修正。

（五）、检查功能配置：

符合全部ISCEV标准检查项目：

PVEP

FVEP

PERG

FERG(ISCEV6项)

EOG

▲SWEEP VEP

（六）、系统配置清单：

1、视觉电生理仪主机                         1台

2、全数字生物电放大器                       1个

▲3、标准积分球Ganzfeld闪光刺激器          1台

4、彩色图形刺激器                           1台

5、宽屏液晶彩色显示器                       1台

6、传统视觉电生理专用检测软件               1套

▲（具有国家软件认证证书及软件产品测评报告）

7、彩色打印机                               1台

8、标准键盘，鼠标各                         1个

9、角膜电极1对（原装进口），皮肤电极1套（3根）

10、导电膏                                  1瓶

11、专用隔离变压器                          1台

12、专用电动升降桌                          1台

三、医用超声雾化器一台招标参数

1、▲有合规的国家第二类医疗器械注册证，加热模块有国家食药局出具的检测报告，机器配合干眼治疗使用医用耗材均为同一品牌。

2、整机适用范围：干眼症，角膜炎，慢性睑板腺炎，MGD，BKC，视疲劳，假性近视恢复等症状；提供整套解决方案，可直接开展业务。

3、医用超声波雾化器：

▲1．雾化量大小无级调节，雾化杯容量≥40ml.具备无水保护功能，风量无级调节满足临床需求。

▲2．标准治疗时间15分钟，到时间自动停机。治疗时间可通过软件升级来调整，具有USB升级模块。

▲3．智能温控系统，出雾温度精确控制在42.5度，温控系统经食药局检测出具检测报告，具有输出保护功能。

4、医用材料：

医用冷敷贴、主要成分：凝胶层、植物提取液。

棉片、主要成分：水、茶树油精华提取成分、透明质酸钠、1、2-乙二醇、甘油辛酸酯。

护理抑菌液、主要成分：透明质酸钠，鱼肝油，决明子、黑枸杞、蓝莓提取物等，杀菌抑菌，营养角膜。

擦拭器、主要成分：冰片、水、甘油、透明质酸钠、决明子提取物。

热敷贴、主要成分：铁粉、水、活性炭。

5、配置清单

| 配件名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 医用超声雾化器（旋钮版） | 1台 |
| 说明书、保修卡、合格证 | 1套 |
| 操作说明、管路消毒说明、配置清单 | 1套 |
| 药槽固定套 | 1个 |
| 药槽盖 | 1个 |
| 药槽 | 5个 |
| 熔断器 | 1个 |
| 雾化管子（加热） | 1条 |