**1、安装型式：床式**

**2、性能指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术内容描述** | **指标要求** |
| **1、输入功率** | 20～3200（VA） |
| **2、电 源** | a.c.220V,50Hz |
| **3、进水温度** | ≥ 8 ℃ |
| **4、进水压力** | 0.15～0.75（MPa） |
| **5、环境温度** | 10～40（℃） |
| **6、相对湿度** | ≤80% |
|  **7、清水扬程范围** | 10～160（cm） |
| **8、洗液扬程** | 80（cm） |
| **9、清水流量** | 在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调 |
| **10、洗液流量** | 105 mL/10 s |
| **★11、出水温度** | 26～36（℃） |
| **12、清洗管长度** | ≥150cm |
| **★13、工作模式** | 自动、清水、洗液、自洁、打印 |
| **14、噪 声** | ≤65 dB（A） |
| **15、清洗液容积** | 250ml |
| **★16、专用喷头** | 水液分离 |
| **17、外形尺寸** |

|  |
| --- |
| 1800×920×555 |
|

 |
| **（L×W×H，mm）** |

**3、带“★”的条款为本次询价的实质性的商务、技术或服务要求，报价人须满足或响应，若有一项无法满足，将会被认定为无效报价。**