设备招标参数

一、微波治疗仪（2台），控制价31000元

1.高频开关电源设计，电网适应范围宽。

*2.微电脑模糊控制，可靠性高。

3.具备微波治疗，腔内、外理疗功能。

*4.金属外壳,屏蔽性能好。

5.具有电流保护功能；

6.止血迅速，无X射线，无味、无烟。

7.工作频率：2450MHz±30MHz

8.输出功率：理疗0-40W、治疗0-100W

*.定时范围：1—30min，误差不大于±1min

10.电压驻波比：≤2.5

11.输入功率：≤500VA

12.显示方式：数码管显示

二、等离子体空气消毒机（2台），控制价12000元。

1. 适用范围（m3）：≥120

*2. 消毒效果：白色葡萄球菌平均杀灭率为≥99.97%，自然菌的消亡率≥90%，消毒后细菌总量≤200cfu/m3，消毒时臭氧浓度：≤0.05mg/m3

*3.消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定，PM2.5净化效果：去除率达94.72%，无以上滤网耗材，节省了用户的日常使用成本。

4. 循环风量（m3/h）：≥1200

5. 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染

6.  温度湿度检测功能：能适时显示室内温度、湿度

*7.  等离子密度：≥5.85×1017-8.02×1017m-3

*8.  等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节

9. 中文显示，让用户更直观的了解设备的运行状态，当出现报警时液晶屏也会同时显示故障提示，直观方便。

10.  多档风速可调，提供手动、常开、定时三种工作模式供用户选择：

*12. 程控数量：定时控制程序数量10组，每组三种时段可选。

13. 查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间

14. 智能提示功能：具备等离子体故障报警、滤网过期提示功能

15. 安装方式：移动搁置

16. 噪声dB（A）：≤50

*17.待机功耗：≤0.5W

18. 额定功率（W）：≤100

19. 产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告）