招标参数

项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 11.25 |
| 2 | 光子治疗仪 | 台 | 1 | 4.50 |
| 3 | 微量泵 | 台 | 2 | 0.72 |
| 4 | 微量泵 | 台 | 2 | 1.08 |
| 5 | 输液泵 | 台 | 4 | 2.16 |

技术参数

一、无创呼吸机招标参数

1. 通气模式要求:

  - 同时具备有创、无创通气类型，VCV、PCV通气功能；

  - 具备S、T、CPAP、S/T、PC、AC、SIMV、VC、PSV通气模式;

1.3 ★平均容量保证压力支持功能AVAPS;

1.4  Bi-Flex压力释放模式;

2. 参数调节要求：

2.1压力范围：IPAP吸气压力:4-50 cmH2O；EPAP呼气压力: 4-25 cmH2O；

2.2 压力支持范围：0-30cmH2O；

2.3呼吸频率:4-60次/分；

2.4 潮气量:50-2000ml；

2.5吸气时间:0.5-3.0秒；

2.6 吸气压力上升时间1-6档可调；

2.7具备压力延迟上升功能(RAMP)；

2.8★吸气触发灵敏度：全自动调节或流速触发；呼气切换灵敏度：全自动调节或流速切换；

2.9★漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min；

2.10 监测参数要求：

吸气相高压、呼气末低压、持续气道正压 、最大吸气压、气道峰压、平均气道压、呼吸频率、吸呼比、呼出潮气量、呼出分钟通气量、吸气峰流速、漏气量；

2.11报警功能要求:

病人管道脱落报警、高潮气量报警、低潮气量报警、高呼吸频率报警、低呼吸频率报警、高分钟通气量报警、低分钟通气量报警、高吸气压力报警(容量模式下)、低吸气压力报警(容量模式下)、窒息报警、系统故障报警:内部故障；

3. 适用人群：可应用于体重＞5Kg的儿童到成人；

4. ★配置低流量氧气接口，完成机器内部空氧混合；

5. 彩色液晶屏幕，中文操作菜单；

6. ★配置双电池（内置电池及可拆卸电池），可供机器运行6-8小时；

7. 体积小巧，重量不超过5Kg。

二、光子治疗仪招标参数

| 序号 | 技术参数要求 | 技术参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★产品注册登记表的适应症 | 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用； |
| 2 | 光源材料 | 半导体固态光源（点阵芯片集成式） |
| 3 | 峰值波长 | 640nm±10nm |
| 4 | 光功率密度 （光源表面测量） | ≥1500mW/c㎡ |
| 5 | 有效照射面积 （光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积） | ≥150c㎡ |
| 6 | 光杯口平面面积 | ≥52c㎡ |
| 7 | 最大治疗深度 | 治疗仪最大治疗深度≥10cm |
| 8 | 输出光功率（光杯口平面测量） | ≥8W |
| 9 | 光功率稳定度 | 光功率变化率≤±1% |
| 10 | 升降装置 | 手动 |
| 11 | 照射治疗模式 | 持续照射治疗 |
| 12 | 定时时间 | 可从0min～99min连续可调 |
| 13 | 操作面板 | 数码显示、高档薄膜按键 |
| 14 | 输入功率 | 200VA |
| 15 | 输入功率 | ≤200VA |
| 16 | 售后服务 | 省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线。 |

三、微量泵（单通道）招标参数

- 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射；

- 一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

★3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2压力报警阈值3档可调；

3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.2 精度要求：

3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

★3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增；

3.3.5  KVO：0.5ml/h；

3.3.6  自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

★3.3.7  屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

★3.3.8  整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带；

3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.9 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落；

★3.3.10 电池工作时间﹥6小时@5ml/h；

3.3.11供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V。

四、微量泵（双通道）招标参数

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射；

2、一般规格和要求：2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg；

3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

3.2 精度要求：

3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选；

3.3.5  KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

3.3.6  自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

3.3.7  具备独立电源开关，单通道使用时更节能；

3.3.8  屏幕不小于3”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

3.3.9  整机重量不超过4kg，主机自带提手，方便携带；

3.3.10 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.11 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障、联机失效；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落；

3.3.12 具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

3.3.13 具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定；

3.3.14 双通道注射时，电池工作时间﹥6小时@5ml/h；

3.3.15供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.16 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息；

3.3.17  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.18  药物库功能，支持多达200条药物；

4、技术服务

4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡；

4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持；

5、售后服务及维修：

5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h；

五、输液泵招标参数

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液；
2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

★3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2压力报警阈值至少3档可调；

3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

★3.1.5 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.2 精度要求：

3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

★3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3  KVO： 0.5ml/h；

3.3.4  可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

★3.3.5  屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

★3.3.6  整机重量不超过1.6kg，主机自带提手，方便携带

3.3.7分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.8级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管；

★3.3.9池工作时间≥4小时@25ml/h；

3.3.10电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V。