一、血气分析仪一台招标参数

01、适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。

02、★检测项目：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2、tBili。

03、全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL。

04、进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器。

05、测试方法：电极法，光学法（血氧）。

06、测试速度：≤45s全参数。

07、无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统免维护。

08、★使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。

09、生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道，从而尽可能保障操作人员的生物安全性。

10、分析包、电极等所有消耗品室温保存，无需冷藏。

11、分析包、电极等所有消耗品出厂有效期均≥180天。

12、分析包、电极等所有消耗品上机效期≥31天。

13、★标配内置质控：执行质控程序不消耗测试人份数,显著节省科室费用。

14、★具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告。并对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。

15、处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。

16、病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。

17、若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。

18、内置打印机，彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。

19、可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。

20、用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。

二、短波紫外线治疗仪一台招标参数

01、★紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；

02、★紫外线辐射强度：开机强度≥17.1mw/cm2 连续使用1000小时后，机器输出的强度≥15.6mw/cm2 ；

03、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；

04、语音提示功能：治疗结束时有音响提示；

05、★治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；

06、一键飞梭操控，高档显示面板，提示醒目准确；

07、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；

08、★冷热阴极增强型照射器：

（1）低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；

（2）智能温度控制，光源输出强度比环保型照射器更大、稳定性更好；

（3）安全性大大提高，不用担心光源衰减产生的安全性问题。

09、独创小体表照射功能，专为小面积照射使用，用于治疗肛周感染、静脉炎、中心静脉插管、褥疮等；

10、★紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；

11、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2

12、紫外线辐射剂量：每秒紫外线辐射剂量≤0.02J/cm2 ;

主要配置：

01、主机1台

02、电源线1根

03、紫外线光导3根

（另采购10根）

04、体表照射器1个

05、体腔照射器1个

06、体表照射器连接线1根

07、体腔照射器连接线1根

08、紫外线防护镜（透明镜、墨镜）各1个

09、使用说明书、合格证等

10、台车1台

三、纳库仑呼气分析仪一台招标参数

一、产品名称：纳库仑呼气分析仪

二、产品用途：呼出气NO测定

三、招标参数：

1、采样

采样方式：仪器在线直接采样（需一气呵成，适合4岁以上患者）；

★采样器离线采集到气袋（可多次呼气，适合在线测试困难者与病房）；

★潮气采集到气袋（可自由呼气，适合4岁以下及重症患者）；

★鼻呼在线直接测试；

（多种采样方式适合任何受试者）

采样要求：先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气、之后进行呼气采样；

呼气压力：>5cm水柱；

呼气时间：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间客户自选；

★呼气流速：50ml/s、200ml/s或其它流速客户可自选，可分段测试支气管与肺泡NO浓度；

★呼气采样体积：30 毫升；

质量控制：仪器自动监控并提示测试状态，包括吸气、呼气流速、压力与时间，确保采样的准确性与重复性；

2、分析

性能指标: 测试范围：0ppb－3000ppb；

分析时间 ≤ 1 - 2 分钟；

检测下限 ：3 ppb；

准确性（与标准配气的比较）：当测定值＜50ppb 时，误差＜±3ppb；

当测定值≥50ppb 时, 误差＜±10%；

重复性：相对偏差CV应在10％内；

线性 〉0.96 （0-3000ppb 范围内测量值与标准配气浓度的关联系数）；

稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率小于±10％ ；

(保障长期稳定性的自标定专利技术)

★质量控制：（1）仪器可通过标准气、自标定与呼出气三种检验校准方式定期检验校准；

（2）仪器自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性；

（3）分析用的纳库仑一氧化氮检测器单独注册；

3、应用范围   大气道与小气道炎症；

上呼吸道与下呼吸道感染、过敏及炎症；

支气管哮喘；

慢性咳嗽；

慢性阻塞性肺疾病和其它呼吸道炎症；

原发性纤毛运动障碍；

社区支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病等气道疾病的流行病学研。

4、技术标准   符合 2005 年欧美 ATS/ERS 呼出气一氧化氮测定技术标准指南；

符合 2007 年美国 FDA 呼出气一氧化氮测定产品注册指南；

5、质量认证   ISO13485 质量体系认证；中国二类医疗器械产品注册。