| 项号 | 货物名称 |  | 项目要求及技术需求 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创血液动力学检测仪 |  | 1、适用范围 ★1.1、采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统。 1.2、能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗。 2、硬件要求 2.1、系统设计：须为无创血液动力学监护系统专用机（非PC机、插件式、模块式）。 2.2、屏幕设计：须采用12吋及以上医用专用彩色显示器，可多点触控。 2.3、键盘设计：一体化面板触摸式设计。 2.4、便携式设计，须有内置电池，连续待机时间不小于2小时。 2.5、设备存储：须为256G及以上。 2.6、处理器须X86四核1.7G及以上。 2.7、须配有专用打印机和台车。 3、软件要求 3.1、操作系统须采用Ubuntu系统，非WINDOWS系统，减少中病毒机会。 3.2、信号测定：须采用数字化阻抗信号处理技术。 3.3、每搏输出量计算：须采用自动调整主动脉顺应性计算方法。 3.4、允许进行数据存储和回放；用户可设置自动数据存储间隔时间。 4、功能要求 4.1、须有中文输入功能。 4.2、须有心电波形显示；并能初步分析不同类型的心律失常。 4.3、须可通过心电波形测量心率，而非脉搏率。 4.4、须可对房颤等心律失常患者进行血液动力学监测。 4.5、须具有心电波形ECG（标I、标II、标III）可切换功能，保障监测的准确性。 4.6、须有专门反映心肌收缩力的参数指标。 4.7、须有专门反映血容量（前负荷TFC）的参数指标。 4.8、须有专门反映外周阻力（后负荷）的参数指标。 4.9、须有反映氧合功能的参数指标。 4.10、监护功能：须具有4种及以上独立监护模式；且分屏显示；包括有监护屏、诊断屏、指导治疗屏、趋势屏等。 4.10.1、监护功能软件：一个屏幕由5种数据显示单元和2种图形显示单位组成，实现连续实时监护。 4.10.2、诊断分析功能软件：由6条条形图（含正常范围数值标识及红黄绿颜色标识、报警功能）及对应参数（含中、英文参数名称，计算单位，实测值四类指标）组成，显示正常与否，快速评估患者状态是否在设定范围之内。 4.10.3、趋势分析功能软件：持续显示二参数的变化趋势，反映患者病情进展及治疗效果。 4.10.4、指导治疗功能软件：通过SI\SVRI\MAP\LCWI四个参数共同设置一个正常区，不同区域反映不同的血液动力学状态，显示患者指标是否处于正常范围，方便快捷地指导治疗。 4.11、报告功能：允许客户自选A4或B5（自选）打印纸的血液动力学报告。 4.11.1、报告种类：须至少有四种独立的血液动力学报告格式，包括状态报告、趋势报告、汇总报告、分析报告等。 4.11.2、血液动力学状态报告必须含不少于15条血液动力学条形图，反映正常值范围及测量数据是否正常。 4.11.3、须可提供多种体位的血液动力学状态报告（1.端坐位 2.平卧位 3.半卧位 4.被动抬腿）。 4.11.4、具有智能化血液动力学状态报告分析功能。 4.12、回顾功能：须允许用户可以通过病人姓名和序列号及监测时间等多种方式回顾病人记录。 4.13、须具有监测过程中实时回顾功能。 4.14、可接入血液动力学数据分析处理工作站。 4.15、允许客户与医院HIS系统对接。 4.16、允许对软件进行云端升级。 5、监测参数： ★5.1、胸液水平（TFC） 5.2、加速度指数（ACI） 5.3、速度指数（VI） 5.4、心输出量 （CO） 5.5、心脏指数（CI） 5.6、每搏输出量 （SV） 5.7、每搏指数 （SVI） 5.8、外周血管阻力（SVR） 5.9、外周血管阻力指数 （SVRI） 5.10、左心做功 （LCW） 5.11、左心做功指数 （LCWI） 5.12、射血前期 （PEP） 5.13、左室射血时间（LVET） 5.14、收缩时间比率 （STR） 5.15、每搏变异率（SVV） 5.16、血氧饱和度（SPO2） 5.17、血压（NIBP）（SBP/DBP/MAP） 5.18、心率（HR） 6、资质认证要求 6.1、生产厂商须通过国际 ISO 13485体系认证，并提供认证证书 | 1 | 台 |
| 2 | 可视喉镜 |  | 一、一次性喉镜片 技术指标： 1.1、可视喉镜的摄像头与喉镜片前端的垂直距离≤35mm。 1.2、可插入镜片长度：108mm。 1.3、渐缩型镜片前端厚度：12mm。 1.4、镜片角度：42度。 1.5、材质：医用高分子复合材料。 ★1.6、双卡扣设计。 1.7、防雾医用级光学聚合物，无需加热。 - 主机 技术指标： ★2.1、显示器可旋转：60°。 2.2、显示器：全视角范围内皆可看到清晰的气道图像。 2.3、摄像头与喉镜片片前端的距离仅35cm,无盲区，气管插管操作精确。 2.4、2.8英寸工业动态屏。 2.5、功耗<2W。 2.6、有截屏/视屏录制功能，可截屏及视频录制。 2.7、内置8GB内存。 2.8、摄像头分辨率:100万。 2.9、摄像头内置全密封防水设计高功率LED灯光源。 2.10、电池持续放电时间>5h。 2.11、充电次数>1000次，确保5年免维修，1年内只换不修。 2.12、外壳：进口高分子符合材料。 2.13、重量180g。 | 1 | 台 |
| 3 | 肠内营养泵 |  | 1、输液模式：流速模式。 2、输液方式：横向全挤压输液适用于110、210CM泵用肠内营养输注器。 3、适用输液器:适用于任何厂家生产的普通专用一次性输液器。 4、输液精度：±10%。 5、输液速度：(0.1-800)ml/h，最小步进0.1ml/h。 6、★预置量： 0.0～9999.9ml，最小步长为0.1ml；“ 0.0 ”表示设定为无喂养限制量。 7、★累积量：0-36000 ml。 7、BOLUS流速：（0.1～800）ml/h。 8、BOLUS液量：（0.0～9999.9）ml。 9、冲洗功能：具备手动冲洗和自动冲洗功能。 10、冲洗速度：（0.1～800）ml/h，最小步进为0.1ml/h。 11、冲洗液量：（0-9999.9）ml，最小增量0.1 ml。 12、阻塞压力：3档。 13、日志：不少于2100条历史记录。 14、声光报警：门未关、瓶空、阻塞、喂养完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、交流掉电、压力错误、加热功能报警、设备异常、专用管错误、超声错误等。 15、性能：Anti-Bolus,防止误关机，防反转检测功能，双CPU监控，按键锁，加热功能。 16、★加温功能：具备加温功能、无需外配任何加热模块或加热器 选配功能:护士呼叫，专用管功能，WIFI功能。 17、安全等级：I类CF型，IP×24（防溅水）。 18、功率：35VA。 19、尺寸：145*120*100mm。 20、净重：1.4KG。 21、电源：交流电源：100-240V 50/60Hz；直流电源：DC12V±1.2V。 22、电池：Li-Polymer 7.4V 1900mAh，25ml/h的速度连续工作时间大于3小时。 23、环境条件：环境温度：5℃-40℃，相对湿度：10%-90%。 24、大气压力：86.0-106.0 kPa。 | 3 | 台 |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、质保期不少于1年，质保期内如因设备质量问题导致设备不能正常工作的免费保修期相应顺延。 |  |  |  |
| 售后服务及技术培训 |  | 1、中标标供应商供货同时必须提供完整的技术资料（包括操作手册、安装手册、维修手册、故障代码说明、电路图和开放维修模式密码等）； 2、投标供应商承诺对使用科室操作人员提供不少于两人两天的操作培训； 3、投标供应商承诺对医学工程科技术人员提供不少于两人两天的维修技术培训。接到报修电话后，24小时内到达。 4、投标供应商承诺支持第三方手术支架。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |