消化内镜工作站招标参数

01、整机为原装设备；

02、该设备有美国FDA和欧盟CE认证及中国医疗器械质量管理体系认证；

03、能够和所有品牌的软镜通用；

04、内镜下最大功率可调范围：0—300瓦；

05、★设备具有有单极电切电凝功能、双极电凝功能；电切方面具有内镜电切（ENDO-CUT  IQ）自动电切模式、高能电切模式；电凝方面具有快速电凝、柔和电凝、强力电凝模式；

06、内镜电切（ENDO-CUT  IQ）模式可根据阻抗变化自动电切电凝自动交替输出，有4档切割效果，同时切割宽度和切割时间间隔可根据术者习惯任意调节。

07、内镜下氩气刀模式为：强力氩气模式，能够对组织进行可控制电凝深度的非接触式电凝；

08、内镜电切专家模式可以调节的参数（在专家模式下）：4档切割效果。4档切割持续时间，10档切割间隔时间；

09、内镜工作站氩气流量为0.1—8L/min，内镜下治疗氩气流量不超过2.4升／分，范围为0－2.4升／分；

10、内镜工作站的氩气模式至少可升级有三种：强力APC模式、精细APC模式、脉冲APC模式；

11、★氩气电极前端具有色环标记，有直喷和侧喷多种电极．并能重复使用；

12、器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式；

13、氩气电极末端气体压力恒定系统：避免发生氩气囊肿的发生；

14、★适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压为4300V（氩气喷射凝血模式）：较低的峰值电压设计，最大限度地降低了内镜治疗的趋附效应，保证内镜镜头不被破坏；

15、▲模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能，具备升级消化海博刀系统功能，同时该设计利于主机和氩气控制系统不互相干扰，同时降低医院使用成本，维修售后服务方便；

16、全数字化液晶显示，触摸式操作，即插即用，具有程序存储功能；

17、整机具备NESSY中性电极安全系统，实时错误报警记忆功能，能够对病人动态监测，可监测错误包括：高低频漏电流、术中使用错误报警、安全错误报警、功能错误报警、氩气输出错误报警等。自动显示错误代码及解决办法并自动存储信息备用。