| 序号 | 货物名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机 | 01、★原装进口,具有NMPA/CE/FDA认证。小巧便携（主机：3.3千克）,广泛适用于成人及儿童；防水（IPX4级，防泼溅）,防震（能承受最高从75cm的高度下落的冲击）,可用于低温（-20至50摄氏度）大雨（IPX4）等恶劣天气环境的现场救护,转运； 02、可有专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案,可随气瓶固定于床边,救护车及病房墙壁； 03、★气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换； 04、★内置电池可达9小时,支持电池热更换(更换电池后依然保留前设置,无须重置参数)； 05、★4.3英寸高精度液晶触摸显示屏,实时显示压力波形、流速波形，同时显示监测参数、设置值等信息； 06、★可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气,漏气补偿≥100L/min； 07、呼吸模式：定容、辅助自主呼吸，VC-CMV,VC-AC,SPN-CPAP/NIV； 08、★具备CPR功能，一键启动，自动优化报警设置。心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率； 09、FiO2 40%或者100%； 10、Vt:100-2000mL, *具有BTPS功能和海拔补偿，保证潮气量精确输送； 11、呼吸频率 2-50/min； 12、流速触发，触发灵敏度 3-15L/min； 13、最大吸气流量100L/min； 14、压力支持：0-35 mbar（相对于PEEP），上升斜率调节：慢速（1秒）标准（0.4秒）和快速（<0.4秒），更好地支持病人自主呼吸； 15、内置PEEP阀, PEEP：0-20mbar； 16、★实时监测病人状况和通气设置，及时了解在转运过程中的插管异动或管道脱落； 17、★实时数据输出（选配）：蓝牙接口和USB接口，传输病人数据（趋势日志/患者日志）、系统测试、截屏。便于连接到数据管理系统和病人监护仪；开放协议（Medibus），同各种系统兼容。 | 1 | 台 |
| 2 | 心电图机 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集 2.2 导联选择：手动/自动可选 2.3 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） 2.4 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz 2.5 定标电压：1mV±2% 2.6 ★耐极化电压：±900mV（±5%） 2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8 时间常数：≥3.2s(0,+20%) 2.9 ★共模抑制比： ≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 2.10 输入电流：≤0.01µA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： 3.1 A/D转换：24bit 3.2 ★采样率：35kHz，每导联 3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）±5% 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期分析功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 4.1 设备内置存储器，存储病历800例 4.2 数据可通过USB口导入导出 4.3 支持外接U盘扩展存储空间 五、 显示器： 5.1 8.0英寸彩色高清液晶显示屏；分辨率：800*600 5.2 显示信息：同屏显示12道同步心电波形 5.3 显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 5.4 支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 5.5 可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用 六、记录器： 6.1 热敏式点阵打印机 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s（±3%） 6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 6.4 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 6.7 可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 6.8 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能 6.9 具备在无网格纸上打印网格功能 6.10 具有“快速”和“省纸”两种打印模式，尤其适合体检 七、外部输入接口： 7.1 串口，USB接口，网络接口 7.2 可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM） 7.3 支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 八、机器功能 8.1 直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 8.2 手动、自动、节律、R-R等多种工作模式可供选择 8.3 病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 8.4 具有心律失常延长打印功能 8.5 具有预约下载功能，可以通过使用有线、无线方式和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 8.6 支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作 8.7 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量 8.8 可设置选择10秒-60秒心电图自动采集、记录、存储、传输 8.9 支持中文输入法,能输入和打印含医院中文名称和病人中文姓名的中文报告单 8.10 具有睡眠模式，降低功耗，延长液晶屏寿命 8.11 支持长时间波形冻结和波形电影回放，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录,支持波形冻结后再打印 九、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50/60Hz 10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池：配置额定容量为 2500mAh 时，充足后可正常工作时间不小于4小时；配置额定容量为5000mAh 时，充足后可正常工作时间不小于8小时 十一、产品认证： 11.1通过CE认证、FDA注册和ETL认证 11.2公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证 11.3 通过AHA、MIT、CSE公开数据库测试的SEMIP心电自动分析系统 | 1 | 台 |
| 3 | 监护仪 | 01、产品适用于院内转运、院外转运、急诊科床边监护、手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的急救转运监护仪。 02、≦4.3英寸彩色触摸屏显示，触摸操作。 03、仪器具有主菜单、血压测量、报警消除等快捷按键，方便医护人员操作。 04、★可作为复合参数模块接入大主机工作，与大主机进行数据交换，前后双屏同时显示。 05、★主机自带固定式提手，无需外接转运底座。 06、★可配急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品，便于野外携带和使用。 07、支持3/5/12导联ECG测量，具有智能导联脱落和多导同步分析功能。 08、心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。 09、呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。 10、窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。 11、可选全球金标准的Masimo血氧，测量范围为1 ％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 12、具有灌注指数PI显示，帮助医生判断测量结果的可靠性。 13、NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。 14、NIBP具有手动、自动、连续测量模式，具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。 15、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。 16、★支持中文手写输入。 17、具有按键背光灯功能。 18、支持标准界面、大字体界面显示。 19、内置大容量锂电池，持续供电≥2小时，可外接锂电池延长供电时间8小时以上。 20、支持连接同品牌中央监护系统。 21、产品通过CE认证、CFDA认证。 | 1 | 台 |
| 4 | 除颤监护仪 | 01、★8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800X600，界面最多可显示4道监护参数波形 02、显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器 03、采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 04、支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型 05、体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯 06、★具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间 07、三步即可完成手动除颤操作 08、★体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J 09、病人阻抗范围：体外除颤：20-250欧；体内除颤：15-250欧 10、体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT 11、体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求 12、体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J 13、电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电置360J小于8s； 14、体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测 15、可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏 16、起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms 17、可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2 18、★可监测心律失常种类≥26种 19、★主机具有160小时趋势图和趋势表、240min录音存储 20、★体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警 21、★体外除颤监护仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时 22、电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量； 23、体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告 24、实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择 25、体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求 | 1 | 台 |