项目清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算控制价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | 台 | 1 | 1.80 |
| 2 | 离心机 | 台 | 1 | 8.28 |

招标参数：

一、显微镜：

1、工作条件

1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行

1.2、光学系统：无限远光学校正系统第二代光学系统,国际标准的齐焦距离45mm

2、主要技术指标

2.1、生物显微镜

2.1.1、★光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.1.2、★载物台：钢丝传动，无齿条结构；尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤

2.1.4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.1.25，带有蓝色滤色片

2.1.5、★照明系统：20000小时寿命LED光源

2.1.6、★双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.1.7、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

2.1.8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作

2.1.9、★物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

2.1.10、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃

3、基本配置：

3.1、生物显微镜主机                       1套

3.2、透射明场照明系统                     1套

3.3、平场消色差物镜4X—100X（4个）       1套

3.4、防尘罩                               1个

二、离心机：

01、★真空采血管自动脱盖，脱盖成功率100%

02、★适用于100mm、75mm两种长度，触摸面板、大屏幕液晶触摸屏

03、采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能

04、★采用特殊的减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能

05、采用电子门锁，安全性能强

06、最高转速:4000r/min

07、最大相对离心力:3850×g

08、★最大离心管数:150支(ɸ13×75/100mm)

09、转速精度:±30r/min

10、定时范围:1sec～99min59sec（LCD）

11、温度设置范围：-20℃～+40℃

12、温度控制精度：±1℃

13、★配自动脱盖转子	容量：150(6×25)孔

14、压缩机组：进口高性能压缩组环保制冷剂（R404a)

15、整机噪音：≤62dB(A)

16、电源：AC220V±22V 50Hz 15A

17、整机功率：≥3000W

18、重量：≥260kg