招标参数

一、用途及要求：是进行皮肤治疗、美容专用设备。

01、采用能发射多种波长，有效治疗各种皮肤美容问题，如改善皱纹，去除各种年龄斑、色斑，脱除毛发，紧致皮肤纹理，去除增生的细小血管。该设备从设计和生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好。

02、符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

二、技术参数要求：

01、★强脉冲光源：560-1200nm和695-1200nm。选配治疗头 585-1200nm。

02、★能量密度：10-48J/cm2 。

03、★脉冲方式：独立可调多脉冲技术；

脉冲次数：2-3个脉冲；

子 脉 宽：2-8ms；

脉冲延迟：5-145ms。

04、冷却：0℃，内冷却光导晶体直接耦合。

05、重复频率：0.5Hz。

06、光斑面积：8×34mm2。

07、内冷却温度：0℃。

08、操作界面：10.4吋真彩触摸液晶屏。

09、校准装置：高精度人工能量校准系统 。

10、体积：40*55*186cm³。

11、重量：80kg。

12、电源：单相220V/13A ，50HZ。