麻醉机招标参数

1、技术规格：

1.1、工作环境，温度：10°至40°C，湿度：15 至 95%

1.2、电源：220V-240V，50/60Hz

1.3、配备后备锂电池（非铅酸电池），使用时间不小于90分钟

1.4、具有RJ45接口、2个USB接口、VGA、RS232接口等连接功能

1.5、★机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉，金属操作面板

1.6、具备后备触摸板配置，支持鼠标操作，保证站姿和坐姿都能轻松操作

1.7、适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

1.8、★具备4个辅助电源接口

1.9、具有独立的LED报警灯，三种不同颜色指示高中低级别报警

1.10、非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

2、气源：

2.1.具备氧气、空气、笑气三气源

2.2、具备笑、氧保护装置，保证氧笑混合气体氧浓度不低于25%

2.3、★快速充氧范围35 - 50 L/min (范围越小越精确)

2.4、辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备（如喷射式呼吸机）的高压氧气出口

3、流量计：

3.1、★全电子流量计，可直接通过软件设置新鲜气体氧浓度和总流量，支持适宜流量麻醉指示工具，适合低流量麻醉

3.2、全电子流量计可以设置成总流量和氧浓度模式，也可以设置成氧气和平衡气体单管流量模式，可以通过软件或者机械旋钮设置调节

3.3、具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作

3.4、具备氧气空气机械后备流量计

3.5、具备氧气空气辅助吸氧流量计

4、挥发罐:

4.1、配备一个高品质七氟醚挥发罐，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿

4.2、配备双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个挥发罐位

4.3、★挥发罐首次加药量360ml，二次加药量300ml。(避免多次重复加药)

5、呼吸回路：

5.1、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)

5.2、★二氧化碳吸收罐，容积不小于1400ml

5.3、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准

5.4、可选配电子新鲜气体共同出口(ACGO)，出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等，也可以不选ACGO，以防止误操作。

5.5、★具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

5.6、回路标配积水杯和排水装置，解决回路积水问题

5.7、配备Bypass旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

5.8、★一体化集成回路，回路整体可旋转，旋转角度不小于45°。

6、呼吸机：

6.1、上升式风箱或电动电控呼吸机，中文操作系统和显示界面

6.2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV、手动通气，可选配SIMV-VG，CPAP/PS

6.3、潮气量范围：容量控制：20ml-1400ml，压力控制：5ml-1400ml，吸气压力设置范围： 5 cmH2O -70 cmH2O，呼吸频率：4-100 次/分钟，吸呼比：4:1到1:8，压力限制范围：10到 100 cmH2 O

6.4、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 20 cmH2O

6.5、吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间

6.6、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

6.7、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

6.8、可选配肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具

7、数字、波形监测，报警和自检：

7.1、★＞15英寸彩色内嵌式触摸屏，可同屏显示3通道波形和呼吸环图，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式。机身内置三个或以上插件槽，可直接热插拔插件，插槽位于机身侧面（不接受插槽位于机身正面），配备麻醉气体模块，插件模块可在监护仪以及麻醉机之间通用。

7.2、★可支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,V-F）监测,

7.3、可选插件式NMT，麻醉机屏幕同屏显示NMT监测参数

7.4、同屏幕3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形）

7.5、潮气量监测范围：0 到3000ml

7.6、PEEP监测范围：0－70cmH2O

7.7、可触控报警：技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，可视报警日志，报警信息中可直接设置报警上下限

7.8、智能化自检：图示化手动检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因

8、麻醉工作站功能：

8.1、可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征

8.2、可连接监护仪，麻醉机参数可以显示在监护仪上

8.3、可扩展连接支持HL7协议的设备