招标参数

项目清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动尿液分析仪 | 台 | 1 | 4.50 |
| 2 | 全自动血细胞分析仪 | 台 | 1 | 23.40 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 25.20 |
| 合 计 |  |  |  | 53.10 |

一、全自动尿液分析仪

（一）、技术要求：

01、测试原理：多波长反射光比色法；

02、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统；

03、检测波长数量：≥5个波长；

04、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试 ；

05、★测试速度：≥300个样本/小时；

06、试管进样机构最大容量：最多26个待测试管架，260个待测样本；

07、显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏；

08、支持尿液颜色识别功能：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色；

09、支持尿液浊度检测功能：采用物理法（散射法）检测出样本的浊度结果；

10、支持尿液比重检测功能：采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果，准确度线性范围为1.000—1.055，重复性≤0.5%；

11、★比重补正功能：通过pH检测值自动补正比重值；

12、★色尿补正功能：通过检测试纸条的空白试剂块，消除色尿影响；

13、★温度补正功能：通过测量仪器内部温度对检测结果进行自动补正；

14、存储器容量：≥30万条数据，并可根据客户需要定制；

15、试纸仓容量：≥200条试纸；

16、废料盒容量：能容纳500条废弃试纸条；

17、尿样需求量： ≤2mL；

18、★采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示；

19、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能；

20、滴样方式：矩阵式高速滴样；
21、采样针清洗方式：正负压清洗；

22、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口；

23、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%；

24、★稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%；

25、★携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性；

（二）、商务及其它要求

01、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证；

02、制造商有通过药监部门注册的同品牌配套尿试纸、质控液；

03、制造商近三年均有参加卫生部临床检验中心组织的尿液化学分析室间质量评价活动，且三年成绩均合格；

04、生产企业同类产品入选中国医学装备协会组织遴选的优秀国产医疗设备产品目录；

05、售后服务：制造商在本省区设有直属售后服务机构，专职服务工程师≥5人，做到立即响应，1个工作日内上门服务。

二、全自动血细胞分析仪

01、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定;

02、检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时;

03、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道;

04、★检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）;

05、★研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息;

06、★检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式;

07、样本添加：可随时添加样本;

08、样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl;

09、进样器容量：≥40个;

10、进样方式：全自动进样，封闭进样;

11、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式;

12、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能;

13、WBC线性范围：0~400×109/L;

14、线性范围：0.3~300mg/L;

15、携带污染：≤1.0%;

16、★试剂：可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，厂家建立血液标准化实验室，实验室经过CNAS权威机构认可，校准品可直接溯源至国际参考方法；

17、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧;

18、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件;

19、工作电压: (100V-240V～)允差±10%;

20、操作系统：全中文操作分析报告软件;

21、★同系列五分类血球仪广西区内装机客户≥300台；

22、售后服务：在广西区内有仪器厂家设立的经工商注册的直属售后服务中心和零配件中心，并有5名以上专业维修工程师提供服务,要求24小时内到现场。

三、全自动生化分析仪

01、分析方法：终点法，速率法，固定时间法，离子选择电极法（选用）等支持单/双波长；，线性和非线性校准可支持1～4试剂项目；

02、样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）；

03、★处理能力：光学比色法恒速≥800测试/小时；

04、试剂盘：试剂位≥180个，试剂仓温度 2～8℃，可24小时不间断冷藏；支持20ml~70ml等多种规格的试剂瓶；试剂盘具有独立旋转按钮；

05、★仪器可同时支持在线同时分析项目数：≥180项；

06、★进样系统，样本盘进样方式，其中，样本盘样本位≥190个，可扩展；

07、样本针：加样针具有液面探测、防撞保护、随量跟踪、堵针检测、空排检测和空吸检测功能，支持样本稀释测试；

08、加样针技术: 具有堵针检测功能；纵向和横向防撞功能；

09、仪器具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；仪器自动扫描试剂条码，参数信息可自动导入，免除了手工输入和繁琐和误差的发生；

10、配套试剂注册认证：仪器厂家配套试剂的获得CFDA注册的试剂项目（按方法学区分）不少于60个。

11、溯源性：可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，生产厂家具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可，校准品实现溯源；

12、★最小反应体积可低至70ul，可以有效节省试剂使用量，降低检测成本；

13、清洗装置：清洗装置配带≥8阶温水自动清洗功能，清洗水可自动进行预加热，有效降低携带污染；

14、★具有全血检测HbA1c功能：无需前处理，EDTA全血离心后可直接上级检测HbA1c；

15、★反应杯数量≥160个；比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达1：3～150倍；

16、吸光度线性范围 ：0~3.4Abs，确保高值异常样本检测；

17、★温控系统：采用固体直热温控方式，无需添加任何抑菌剂或温控油等，免除日常维护保养；

18、反应时间：20分钟内任意设定，满足不同项目开展需要；

19、质量认证：同系列产品获得CE和FDA认证；

20、光学系统：光栅后分光，≥15个波长，340～800nm；光纤光路传输，抗干扰强；

21、操作系统：配备17寸全中文液晶触摸操作屏，具有操作软件和数据管理软件，反应全程实时监测，具备防止项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等；

22、售后维修：在广西本地有仪器厂家设立的经工商注册的直属售后服务中心和零配件中心，并有5名以上专业维修工程师提供服务，实现365天24小时全天候售后服务。