招标参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 台 | 4 | 72.00 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 台 | 1 | 34.00 |
| 合 计 |  |  |  | 106.00 |

一、血液透析机

1、血液透析机，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，血路管、原液配方全开放

1.1、全中文操作系统，具有显示和复位报警功能

1.2、数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

1.3、★具有13英寸以上彩色液晶触摸显示屏

2.1、透析液流量: 300～800ml/min, 连续可调

2.2、透析液温度控制范围: 33℃～40℃

2.3、透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

2.4、采用电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

2.5、★待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液, 节省透析液

3、压力监测:

3.1、动脉压操作范围:  -400～＋400 mmHg

3.2、动脉压精度: ±10 mmHg

3.3、静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg

3.4、静脉压精度: ±10 mmHg

4.1、跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg

4.2、跨膜压精度：±20 mmHg

5.1、血泵流量： 0，50～600ml/min可调

5.2、血流量调节梯度（步长）10ml/min

6、肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

7、漏血检测与报警: 光学原理检测

8.1、超滤方式: 容量式平衡腔控制

8.2、超滤率: 0～4000ml/h

8.3、超滤泵误差 <1%

9、★超滤曲线:可存储设定曲线，10种固定曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析。

10、钠离子曲线功能提供个性化透析方案

11、碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案

12、肝素曲线功能提供个性化透析方案

13、透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

14、透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

15、具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量。

16、★配有原厂透析液过滤器及支架，可过滤透析液。

17、标配透析充分性监测功能，可以在线显示透析充分性KT/V值，允许随时修改治疗参数，从而优化治疗方案

18、可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录

19、★有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连

20、水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度

21、具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

22、电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz

23、后备电池: 标配内置电池, 保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作

24 、配在线血压监测模块

二、血液透析滤过机

1、允许原装进口血液透析滤过设备

2、具有15英寸彩色液晶触摸显示屏

3、可自动装卸血泵管

4、可调节提醒音量:48 db - 65 db

5、透析液系统

5.1、透析液流量: 300～800ml/min

5.2、透析液温度设置范围: 33.5℃～39.5℃, 保护限值33℃～41℃

5.3、透析液电导率设置范围: 12.7～15.3ms/cm, 保护限值12.5～16ms/cm

5.4、反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

5.5、待机模式时，将透析液一侧关闭，不消耗AB液与反渗, 节省透析液.

5.6、待机模式可以手动激活，也可以在用户设置模式下自动激活

6、压力监测:

6.1、动脉压测量范围:  -400～400 mmHg

6.2、静脉压测量范围: -100～500 mmHg

6.3、跨膜压范围: ﹣100mmHg～700 mmHg

6.4、透析器入口压力(PBE)测量范围: ﹣450mmHg～750 mmHg

7、血泵流速： 0，30～600ml/min可调

8、肝素注射: 0.1ml/h – 10ml/h

9、具有闹钟提醒功能,可选择预设提醒信息或者输入自定义提醒信息

10、超滤系统

10.1、超滤方式: 容量式平衡腔控制

10.2、超滤率: 50ml/h – 4,000ml/h

11、具有透析液流量、透析液温度、透析液总电导、超滤、肝素、碳酸氢盐电导率6种曲线

12、机器可提供 4 类超滤曲线:条形,线性,锯齿形和可自由编辑曲线

13、具有10条可自由编辑的超滤曲线

14、具有HCT测量,测量范围:20 % – 50 %

15、具有血液中的血氧饱和度 (spO2)测量,测量范围:40 % – 100 %

16、具有相对血容量RBV的显示

17、 配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时

18、标配在线电子血压计监测模块, 有实时自动血压监测与报警功能

19、自动血压测量间隔:1分钟-1小时

20、标配血压稳定装置，监测血压与相对血容量,通过自动调整超滤率，预防透析中低血压

21 、标配单针交叉程序,可用单个血泵实现血液连续不断流经透析器,保持治疗效果.

22、标配充分性监测装置: 精确监测透析剂量，测定并显示URR值，spKt/V或eKt/V值，显示实际spKt/V或eKt/V趋势图（曲线显示）。不采用改变患者透析液离子浓度的监测方法；有实时曲线显示功能及达标预测功能; 允许随时修改治疗参数，从而优化治疗方案

23、具有完备的自检功能，可显示整体及各部件自检的进度.

24、机身具有可推拉把手

25、符合IEC60601-1、IEC60601-2-16安全标准