招标参数

| 产品名称 | 全自动血型分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 | 使用国产微柱凝胶卡，适用于各级医院、血站、血液中心进行批量血型定型、不规则抗体筛查及交叉配血等试验。 |  |  |
| 测定原理 | 微柱凝胶法 |  |  |
| 平台容量 | 30个轨道(Track)可容纳8个工作载架，每个载架可放凝胶卡卡托或移液吸头盒或样本管或试剂管等。 |  |  |
| 机械臂和通道 | 1.配有2支1000 μl移液通道； 2.各独立移液通道有独立的动态定位系统（DPS）； 3.相邻通道间距离可以在18mm-465mm范围内任意自动调整，各通道可以同时在X、Y、Z轴进行非统一、非对称、不等间距地独立移动和移液； 4.X-Y-Z运动定位精度为0.1mm； 5.工作站有防悬滴（ADC）专利技术，以乙醚为例，可以保证吸头静置2分钟之内液体不会滴落； 6.有传感器可以自动识别吸头是否被正确拾起，也可以自动识别吸头类型； 7.移液通道无泵阀及管路结构，因此无需清洗，无需更换驱动液，不会有液体污染管路的问题； 8.自动上样模式：标配自动载样和条码扫描器(Autoload)。 |  |  |
| 液面探测 | 1.吸液时：电容式液面探测(cLLD)和压力式液面探测(pLLD)； 2.放液时：电容式液面探测(cLLD)。 |  |  |
| 移液技术原理 | 1.采用空气置换原理； 2.可监控的空气置换技术，可实现通道吸放液全程监控(TADM)； 3.独立通道移液范围：1μl - 1000μl。 |  |  |
| 移液的精度 | 吸头大小 | 体积 | 精确度 |
|  | 1000µl | 300μl | 0.75% |
| 吸头规格 | 1.★使用一次性吸头，无需清洗液，无废液排放。 2.吸头规格：300μl导电/消毒CO-RE吸头。 |  |  |
| 孵 育 器 | 1.容量：卡具有 24个凝胶插槽，每次可以孵育24张抗人球蛋白卡 2.温度：37°C ± 1°C、活动控件在5°C 以上环境 3.插槽温度变化：37°C ± 2°C |  |  |
| 离 心 机 | 1.容量：24卡位离心机，同时可以离心24张微柱凝胶卡 2.离心速度：可达200g（约 1500转） 3.通信：USB 2.0 |  |  |
| 照 相 机 | 1.相机类型：拥有CMOS传感器的彩色摄像机 2.分辨率：五百万像素(2560 x 1920) 3.照明：凝胶卡的前后由可单独控制的 LED 进行照明 4.通信：USB 2.0 (照相机) |  |  |
| 主要功能 | 1.工作站配置自动进样扫码器（Autoload），可以自动识别样本信息，在实验全程进行跟踪，保证可靠的样本信息追溯与管理； 2.可以在吸放液过程中进行监控，保证移液体积准确，还可以用于凝块的检测，可以自动识别凝块的存在； |  |  |
| 检测项目 | 1. ★ABO、RhD 血型定型检测(正反定卡）。 2. ★Rh 血型抗原检测、（可以检测6孔单人份和8孔双人份）。 3. ★新生儿ABO、RhD 血型检测。 4. ★不规则抗体筛查。 5. ★交叉配血试验。 6.抗人球蛋白分型卡（抗IgG和抗C3D分型）。 |  |  |
| 质 控 | 1.仪器配有原厂质控品，可以直接上机。 2.质控项目有：ABO正反定型，Rh血型质控，不规则抗体筛查质控和交叉配血质控。 3.质控品加载后可以自动完成质控，并生成质控表格和质控图。 |  |  |
| 样本容量 | 可同时加载128 个样本 |  |  |
| 卡 容 量 | 可同时加载80 张凝胶卡，根据检测项目加载不同卡 |  |  |
| 通 量 | 1.ABO、RhD 血型定型检测每小时300 个测试、（50个正反定） 2.ABO、RhD 血型检测每小时300 个测试、（100个正定） 3.不规则抗体筛查每小时216 个测试。（72个标本） |  |  |
| 结果分析 | 先进的色彩分析原理，实景图片呈现 |  |  |
| LIS连接 | ★支持双向通讯/ 单向通讯 |  |  |
| 工作电源 | 220V，50/60Hz |  |  |
| 工作条件 | 温度：15℃-35℃；湿度：30%-85% |  |  |

注：★条款为重要参数。