招标参数

01、★产品具有 呼吸训练功能、 振动排痰功能、 肺通气量检测功能、 数据采集、储存、打印功能

02、★产品名称及功能与注册证相符

03、★具有呼吸训练功能装置

吸气负压值：0档，8cmH2O±3cmH2O，每增加一档，增加5cmH2O吸气负压值。10档吸气负压值为58cmH2O±3cmH2O。

04、★具有振动排痰装置

0级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥12cmH2O；

1级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥16cmH2O；

2级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥20cmH2O；

3级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥24cmH2O。

05、设备具有软件功能

06、呼气流量检测至少包含：第一秒内呼出容积（FEV1.0）、用力肺活量（FVC）、FEV1.0/FVC、呼气峰流速。

07、振动排痰至少包含:呼气有效次数、呼气振动频率、呼气气流正压。

08、具有用户访问控制

DB9 接口：通过串口线与 PC 连接，实现运行调试信息输出

RJ45 接口：通过网线与 PC 连接，实现数据传输

OTG 接口：通过 USB 线与 PC 连接用于烧录系统

USB 接口：用于导出 txt 格式测量报告

09、呼气峰流速误差:呼气峰流速测量值与屏幕显示值的最大允许误差不超过±10L/min（±0.17L/s），或者读数的±10%，取两者较大值。

10、呼气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

11、第一秒内呼气容积:第一秒内呼气容积测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

12、用力肺活量误差:用力肺活量测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

13、吸气峰流速误差:吸气峰流速测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

14、吸气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

15、深吸气容积误差:深吸气容积测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

16、吸气负压显示误差:吸气负压显示测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±5cmH2O 及以内。

17、安全要求：符合 GB 9706.1-2007 标准的要求。

18、电磁兼容：符合 YY 0505-2012 标准的要求。

19、设备正常工作运行要求：环境温度： 5℃ ~ 40℃；相对湿度： 30%-80%；大气压力： 86kPa ~ 106kPa；电源电压：AC220V±10％。