招标参数

项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动医用PCR分析系统 | 台 | 4 | 68.00 |
| 2 | 多通道核酸扩增检测分析仪 | 台 | 1 | 20.00 |
| 3 | 加样枪 | 把 | ≥12 | 14.40 |
| 4 | 冰箱 | 台 | 4 | 4.00 |
| 合 计 |  |  |  | 106.40 |

一、全自动医用PCR分析系统

| 技术参数名称 | 主要技术参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ★激发光源 | 大功率 LED光源 | 冷光源，可使用10万小时免维护,LED光源灵敏度高 |
| ★检测器 | 高灵敏度光电传感器 | 检测灵敏度比CCD探测器高10倍，没有孔间的边缘干扰影响。 |
| ★样本容量 | 48×2＊0.2ml反应管 | 运行两个不同的反应程序时，相当与两台48*0.2ml荧光PCR仪器，运行同一个程序时，就是一台96*0.2ml的荧光PCR仪，可以灵活应用。 |
| 荧光检测波长 （可选配置多种通道） | 通道1:470nm-510nm 通道2:530nm-565nm 通道3:580nm-620nm 通道4:630nm-665nm 通道5: 选配 通道6：选配 | 多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何校正。 |
| 可检测的荧光素及染料 | FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5 | 使用最佳滤光片组合,通道之间无干扰，仪器适用开放式试剂。 |
| 检测方式 | 反应管的底部侧面激发、检测 | 提高光源的传输及检测效率，灵敏度。 光的检测效率高，适合磁珠吸附法的PCR反应检测 |
| ★激发、检测光的传输模式 | 每一反应孔独立的光纤传输 | 独立的输入输出光纤传导对应着每一反应孔，无孔与孔间的光检测干扰 |
| 软件应用模式 | 定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 |  |
| 模块温度范围 | 4℃-99℃ | 控温范围广，试剂可以在机器上4℃保存. |
| 检测动力学范围 | 100-1010 | 宽广的动力学范围 |
| 最小检测模板 | 单个拷贝 | 在理想的实验环境下，可以达到100%的扩增分析,高扩增效率. |
| 反应容积 | 15ul-100ul | 宽广的反应容积体系 |
| 控温模式 | 半导体热电模块 | 多种控温模式,控温稳定 |
| 升温速率(MAX) | 4.5℃/S | 快速的升降温速率 |
| ★温控精度 | ±0.1℃ | 控温精度达到±0.1,以保证实验的精确性，可做HRM。 |
| 样品间温度 均匀性 | ±0.1℃ | 温度均匀性为±0.1，保证孔与孔之间温度完全一致。 |
| 断电保护 | 有断电保护功能 | 在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,实验在来电时可继续运行 |
| 耗能 | ≤500VA | 耗能低，噪音小，节能环保 |
| 操作系统 | 中、英文XP/ Vista /win 7 | 适合多种操作系统 |
| 热 盖 | 电子自动控制热盖 | 运行时热盖自动调节及锁住功能，热盖根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不蒸发，确保定量的准确性。在运行时自动锁住功能可以防止实验时误操作。 |
| *★操作软件 | 全中文/全英文 | 检测分析软件升级方便，功能齐全，容错性强，模板编辑方便，可随时编，自动生成独立的打印报告单，报告数据可共享，不仅可单通道检测分析，而且可多通道分析。软件操作简易方便。 |

二、多通道核酸扩增检测分析仪

01、★原理：设备主机基于三段式磁导提取技术、荧光聚合酶链式反应原理。

02、用途：用于对人咽拭子、痰液样本中的新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸进行定性检测。

03、4独立检测通道，提升POCT检测能力。独立检测模块，来样即检

04、检测时间：样本上机检测时间一小时以内

05、★集成经典磁珠法核酸提取、扩增、检测于一体，全自动分析

06、可通过二维码扫描直接录入样本信息。

07、系统处理单元参数：可控温度范围：40℃~95℃，控温精度：≤0.5℃；熔解加热速率：0.1~1℃/s；荧光强度检测重复性：CV值＜3％；荧光强度检测精密度：＜5%。

08、全封闭检测管专利设计生物安全防污染

09、多个样本混合处理要求：5个以上样本可以混合在一起检测

10、适用样本：呼吸道拭子、痰液

11、★样本类型要求：灭活和非灭活样本都适用

12、最低检测下限：200拷贝/mL

13、★试剂保存要求：配套试剂盒要求2-8度冷藏保存，即拿即用，以提供相关试剂说明书为准无需其他辅助设备，主机自带控制屏幕可用于程序设置，结果显示等

14、★新型冠状病毒核酸检测质量：系统包括内部质控和外部质控，内部质控由内标模板和一套与其对应的扩增系统组成，用以监测提取、纯化和扩增反应；外部质控包括阳性对照和阴性对照，用于排除故障和实验室质控控制

三、加样枪

（一）、八道可调量程移液技术参数（≥3把）

01.主要用途：移取液体

02.工作条件：工作温度：5℃～40℃；空气相对湿度：10%～95%

03.性能与参数：移液器采用高科技材质结合先进的生产工艺流程，满足高精准度移液要求，同时符合人体工程学设计且操作灵活、经久耐用、安全可靠，适用于多种液体处理操作。

04、产品主要特性：

01）、采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

02）、★可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

03）、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；

04）、★下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

05）、★伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

06）、★四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；

07）、★体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作；

08）、★独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛；

09）、0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求；

10）、颜色标识移液器量程；

11）、★RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪；

12）、★多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本；

13）、多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性；

（二）、单道可调量程移液器技术参数（≥6把）

01、连续可调1-10ul,2-20ul,5-50ul，10-100ul,20-200ul,100-1000ul,1-10ml；

02、★独特的AVG液量联动装置，实现微调和粗调完美的结合，可快速容量设置；

03、★顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，手感好。有效预防移液中间的误操作；

04、符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松；

05、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识；

06、★低于50ul量程的移液器双活塞设计确保移液器具有强吹出能力；

07、白色背景，黑色超大数字显示，带微量刻度尺；

08、可以方便对吸头连杆及相关组件进行高温高压灭菌，并可整支紫外灭菌；

09、★方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

10、★配ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；

11、标配校准保养工具，易于维修保养。
（三）、12通道可调量程移液器技术参数（≥2把）

01、连续可调多道移液器的量程涵盖：8道和12道，5-50ul, 和30-300ul,20-200ul；

02、 ★独特的AVG液量联动装置，实现微调和粗调完美的结合，可快速容量设置；

03、 ★顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，手感好。有效预防移液中间的误操作；

04、符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松；

05、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识；

06、★低于50ul量程的移液器双活塞设计确保移液器具有强吹出能力；

07、白色背景，黑色超大数字显示，带微量刻度尺；

08、可以方便对吸头连杆及相关组件进行高温高压灭菌，并可整支紫外灭菌；

09、★方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

10、★配ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；

11、标配校准保养工具，易于维修保养。

（四）、电动连续移液器技术参数（≥1把）

01、最新的背景光设计，可以在过暗、过亮环境中使用；

02、★10种预置程序设计，包括正向移液、反向移液、连续移液、倍比稀释、混匀、滴定等九个程序；

03、★良好的人体工效学设计，可调节指靠调整角度可达120度，确保所有操作者都可以找到舒适的握持位置；

04、★食指触控式吸排液，全手掌用力，优于全拇指操控，避免重复压力损伤；

05、图文界面设计主次菜单结构显示，滚动翻页技术，按钮布局合理；

06、超大液晶显示屏，全部采用即时文字提示；

07、提供全中文操作界面或6种西文语言界面可选，全中文界面最适合中国客户的使用和操控习惯；

08、★吸液、放液9档速度分别可调，胜任所有水相溶液、粘稠、密度不同溶液的移液。

09、个性化设置，姓名设置，蜂鸣等；

10、长效锂电池，可以重复4000 吸液、反复吸液的操作，1小时快速充电技术，可以充电同时连续使用；

11、★易用实验室校准，提供一点校准，两点校准模块，方便校准；

12、轻触吸头推杆，特殊滑轮设计，大大降低退吸头的用力；

13、特别提供100-1200ul超大量程电动移液器。

四、冰箱

（一）、结构设计：

1、外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。

（二）、温度控制：

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2、冷藏冷冻独立显示温度，精度达到0.1℃；

3、冷藏冷冻独立制冷系统，冷藏室2℃～8℃，冷冻室-10℃～-25℃；

4、不受环境温度影响的可靠温度控制，提供试剂、样本所需的存储环境。

（三）、制冷系统：

1、★国际知名品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

2、★冷藏室铜管铝翅片式蒸发器配合背吹循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

3、冷冻室蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间；

4、节能高效，静音，性能可靠；

5、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好，带电加热，防止表面凝露，展示效果更佳。

（四）、安全保障：

1、★具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、冷藏冷冻独立开关门异常报警功能；

2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

5、断电保护：延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

（五）、人性化设计：

1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

2、冷藏室、冷冻室双锁设计，采用迫紧把手设计，可装配挂锁，确保存放物品安全；

3、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

4、★高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；

5、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；