项目清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算控制价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统 | 台 | 1 | 90.00 |
| 2 | 视力筛查仪 | 台 | 1 | 20.00 |
| 合 计 |  |  |  | 110.00 |

招标参数：

一、彩色超声诊断系统

1、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它

2、系统技术规格及概述：

2.01、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2.02、★≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

2.03、★≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

2.04、控制面板可独立旋转、升降和前后推拉

2.05、数字波束增强器

2.06、多倍波束合成

2.07、探头接口≥4个，全激活、相互通用

2.08、二维灰阶模式

2.09、谐波成像模式

2.10、M型模式

2.11、彩色M型模式

2.12、★解剖M型模式

2.13、彩色多普勒成像

2.14、频谱多普勒成像

2.15、组织多普勒成像

2.16、★组织斑点追踪定量分析

2.17、自由臂三维成像

2.18、可升级四维成像

2.19、弹性成像，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标。

2.20、宽景成像（所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示）

2.21、低机械指数造影成像

2.22、造影定量分析功能（取样点可跟踪感兴趣区运动）

2.23、空间复合成像

2.24、斑点抑制成像

2.25、频率复合成像

2.26、独立角度偏转

2.27、★扩展成像（要求凸阵、线阵、容积探头可用）

2.28、实时双幅对比成像

2.29、组织特异性成像

2.30、高分辨率血流成像

2.31、一键自动优化，支持独立按键操作（包括应用于二维、彩色及频谱模式）

2.32、全屏放大

2.33、局部放大（支持前端、后端放大）

2.34、自动工作流，检查过程中可自动进入检查模式，自动注释和标记体位图等

2.35、穿刺针增强技术

2.36、多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

2.37、支持语音注释及播放

2.38、★自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化

3、测量/分析和报告：

3.01、常规测量、多普勒测量、自动频谱测量

3.02、全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告。

3.03、血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。

3.04、IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析。

3.05、自动容积测量

3.06、自动产科测量，自动识别并自动计算获得双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等胎儿评估指标，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

3.07、自动NT测量

3.08、★胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及≥4项常用测量指标。

3.09、心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。

4、电影回放和原始数据处理：

4.01、支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放

4.02、支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

4.03、支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

4.04、原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。

5、检查存储和管理（内置超声工作站）：

5.01、内置超声工作站，外接工作站可选用同品牌工作站软件

5.02、硬盘：≥1T硬盘

5.03、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

6、连通性要求：

6.01、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。

6.02、★具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端可通过无线网络接收到超声静态和动态图像，可快捷查看和添加备注。

6.03、支持DICOM3.0接口，具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告，并通过IHE-C中国专项测试认证

6.04、视频/音频输入、输出

6.05、支持ECG信号

6.06、≥5个USB接口

6.07、DVDR/W刻录光驱

6.08、可升级内置电池。

7、安全和认证：产品通过CFDA认证

8、系统技术参数及要求：

8.01、★≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

8.02、★≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

8.03、主机重量≤100Kg，方便移动

8.04、探头接口≥4个全激活、互通互用

8.05、二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度≥230超声线

发射声束聚焦：发射≥8段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率	1.5-6.0MHz

电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz

电子线阵：超声频率	3.0-13.0MHz

电子凸阵经阴道：3.0-12.0MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

★最大显示深度:≥36cm最大帧率:≥1000帧/秒

★LGC:≥2段

TGC:≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围:≥200

增益调节:B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱:≥8种

8.06、彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转:≥±30度(线阵探头)

最大帧率:≥500帧/秒

支持B/C同宽

8.07、频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B,PW，B/PW,B/C/PW,B/CW,B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度:≥7.60m/s（连续多普勒速度:≥30m/s）

最小速度:≤1mm/s（非噪声信号）

取样容积:0.5-20mm

偏转角度:≥±30度(线阵探头)

零位移动：≥8级

快速角度校正

支持频谱自动测量

8.08、解剖M型成像

≥2条解剖M线

组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

8.09、3D/4D容积成像

多种模式渲染成像及裁剪等功能；

容积图像支持斑点噪声抑制优化；

断层切片成像，最大切片≥20层；

9、探头规格：

9.01、可选探头类型：相控阵、凸阵、线阵、腔内、容积探头

9.02、探头频率：

频率带宽1.5-15MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

振元：最大有效振元数≥256振元

9.03、穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

9.04、凸阵，带宽:1.5-5.5MHz，角度≥85°

9.05、腔内凸阵，带宽:3-11.0MHz，角度≥200°

9.06、线阵，带宽:3-13MHz,

9.07、相控阵，带宽:3-7.0MHz，角度≥85°

10、声功率输出调节：B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

11、外设和附件：

11.01、耦合剂加热器

11.02、探头放置架大于或等于6个，每个探头放置架左右可换

11.03、支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

11.04、支持脚踏开关

11.05、支持生理信号：ECG

11.06、配置探头：腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把，腔内探头1把

二、视力筛查仪

01、★操作模式：双眼/单眼

02、屈光检测：全自动

03、球面度DS：范围-7.5OD~+7.5OD

分辨率0.25D/0.01D

精度 ±0.5OD

04、▲柱面度DC：范围0.00D~3.00D

分辨率0.25D/0.01D

精度±0.50D

05、轴位Axis：范围0°~180°

分辨率：1°

精度：±5°

06、▲瞳孔直径Pupil Size：范围4.0mm~9.0mm

分辨率：0.1mm

精度：±0.1mm

07、▲瞳距Pupil Distance：范围35mm~80mm

分辨率：1mm

精度：±1mm

08、工作距离 Measuring distance:1m左右

09、测量时间 Time per measurement:~1s

10、数据接口：Wi-Fi,USB

11、电池：可充电锂电池，续航6小时，可更换

12、显示器：≥5寸触摸显示屏

13、▲能够实现自助式筛查

14、▲自带暗箱，可以适应各种不同光线环境

15、▲自动对焦，无需手动对焦

16、主要配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屈光筛查仪 | 1台 |
| 2 | 电池 | 2个 |
| 3 | 微型打印机 | 1个 |
| 4 | 充电器 | 1个 |
| 5 | 筛查箱 | 1个 |
| 6 | 升降支架 | 1个 |
| 7 | 说明书 | 1本 |
| 8 | 合格证 | 1张 |
| 9 | 保修卡 | 1张 |