**微波治疗仪技术参数**

**数量：1台 控制价：8.8 万元**

1.电源电压：220V±10%，频率50HZ±1HZ

2. 正常工作条件

a) 环境温度：10℃～40℃；

b) 相对湿度：30%～75%；

c) 大气压力：700hPa～1060hPa

3.整机输入功率：≤450W

★4.输出功率：≤80W

★5.微波频率：2450Mhz±30Mhz

6.显示方式:液晶显示

7.磁控管：性能稳定，效率高。

8.功率范围：理疗：0W—30W之间，连续可调

治疗：0W—80W之间，连续可调

9. 治疗时间定时范围：0—99S 可调

10. 理疗时间定时范围：0—30min可调，理疗蜂鸣报警

11.手术时间：可根据手术具体情况控制手术时间。

12.工作方式：分理疗、治疗两种，均为连续工作，输出控制方式为双路输出控制

13.辐射防护 A、外壳泄漏≤2Mw/cm2 B、无用辐射≤2Mw/cm2

C、探头驻波比≤3 D、输出阻抗≤50Ω

E、在电压不稳时，可自动调节。

14.具有输出的定时功能，可预置设定，采用数字显示，时间结束可显示，具有自动闭锁功能及过载自动保护系统.

15.具有过热保护功能。电路过热时会自动切断电源，故障排除后系统自动恢复供电，仪器正常工作。

16.产品适用范围：用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收。

17. 一体化推车式，车轮可以锁定。

18. 康复理疗头2个，治疗头7个。

19.执行国家标准GB9706.6-2007版