经颅磁刺激治疗仪便携式技术参数

**数量：1台 控制价：0.4万元**

1、治疗体磁感应强度 1档：6—10mT；2档：11—19 mT；

2、治疗通道 1路输出、可治疗1人；

3、治疗时间 5—95分钟（任意可调）；

★4、治疗模式 11种变频模式+8种定频模式+按摩功能；

5、治疗频率 1HZ、5HZ、10HZ、15HZ、20HZ、30HZ、40HZ、50HZ，6、输出波形为正弦波；

7、治疗帽治疗体数量及对应位置 治疗帽有9个治疗体，其中一个大治疗头，8个小治疗头；

8、磁治疗头震动 磁治疗头震动有三种模式，第一种模式震动0.5秒，间歇2秒，循环重复以上过程；第二种模式震动0.5秒，间歇1秒，震动0.5秒，间歇2秒，循环重复以上过程；第三种模式震动时间0.5秒，间歇1秒，震动0.5秒，间歇1秒，震动0.5秒，间歇2秒，循环重复以上过程；三种模式每30秒循环转换一次。

9、治疗帽各导线连接强度 可承受20N的拉力，允差±2N

10、安全分类 I类BF型

★11、控制方式 液晶显示

12、功率 最大功率50VA，误差±10%

13、工作条件及工作电源 环境温度：10℃—40℃；相对湿度：30%-75%。电源要求：交流220V±22V，50Hz±1HZ

14、存储条件 相对湿度：≤93% 温度：-40℃~ +55℃