触摸屏经颅磁刺激仪参数

一、产品功能配置:三功能合一

*重复性经颅磁刺激（2路）+仿真生物电刺激小脑顶核电刺激（2路4线）（儿童用配有特制儿童型治疗帽） +震动按摩功能；设备功能可同时使用也可单独使用。如功能同时间使用可用于两个人，如果单独使用可用到2-4人。

*二、外观：屏幕触摸屏真彩显示，7寸大屏显示触摸式操作，界面美观、直观、易用，结构形式为不可分拆的柜机推车式。

三、工作条件：

环境温度：5℃～40℃    相对湿度：≤85%；     大气压力：700hPa～1060hPa

电源要求：交流220V±22V , 50Hz±1Hz，        输入功率：≤100VA

四、 技术参数

1、磁疗输出部分基本参数：

（1）治疗体磁感应强度：    I档（低档）：3mT～5mT

Ⅱ档（中档）：6mT～9mT

Ⅲ档（强档）：10mT～18mT

（2）治疗体磁场频率： 50Hz±1Hz

*（3) 治疗体数量及特点：每个经颅磁治疗帽有6个治疗体，头围部分5个治疗体可以横向移动， 也可根据头围大小调节治疗帽子的弹力带。

*（4）治疗体强度和频率有专用工具进行检测，治疗体工作状态时有微热感觉。

*（5）设备具有开路闭锁功能，使应用更安全。

（6）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在0min~60min范围内设定所需时间。

（7）治疗帽的各导线连接部位能承受20N拉力。

（8）微震按摩功能：a)震动幅度：分4档可调

b)震动频率：分5档可调

2、低频调频调幅电脉冲部分基本参数：

（1）最大输出电流强度≦30mA；

(2) 恒流输出特性，输出负载变化±50％时，输出电流变化不大于5％；

（3）四种输出模式可供选择；

（4）电极数量：每路电疗输出最多可同时连接1对电极（1对耳后电极）；

（5）连续工作时间：＞4小时；

（6）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在0min-60min范围内设定所需时间。

3.、外形尺寸重量： 触摸屏： 主机： 46*54*104cm （±2cm）

4、具有电子信息产品监督检验院出具的产品检验报告。
5、具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书。
6、生产企业拥有合法生产经营资质并通过ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证。

配置清单：

□  主机                 1台            □  治疗帽               2顶

□  耳后治疗电极线       2组4线         □  电源线               1根

□  检测片               1个            □  使用（技术）说明书   1本

□  产品合格证           1张            □  保修卡               1张

□  耳后电极片           1包*50片