移动C臂X光机技术规格要求

1	总体要求

*1.1	整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）。

1.2	机型为知名品牌，并获得FDA、CE及中国CFDA认证证书。

*1.3	设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。

2	   设备工作条件

2.1	电源要求：220V@16A

2.2	温度要求：10~40 ℃

2.3	相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态

3	   高压发生器

3.1	最大输出功率 	≥2.5kW

3.2	发生器频率	≥40kHz

3.4	透视最大KV值	≥110kV

3.5	透视最小KV值	≤40kV

3.6	透视最大mA值	≥25mA

3.7	数字点片最大mA 值	≥19mA

3.8	半剂量透视模式	具备

3.9	半剂量脉冲透视模式	具备

4	   球管系统

4.1	双焦点设计	具备

4.2	焦点	小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.4mm

5	   平板探测器

*5.1	平板探测器材质	CMOS晶体硅

5.2	探测器尺寸	≥21cm*21cm

*5.3	图像采集最大像素矩阵	≥1.5kx1.5k

5.4	后处理灰阶	≥32bit

5.5	可变三视野	具备

5.6	最大系统分辨率	≥3.5lp/mm

6	限束器	 具备双叶限束器、虹膜限束器

7	显示器

7.1	医用UHD平板显示器	≥27英寸

7.2	显示器最高分辨率	≥3840 x 2160

8	系统控制

8.1	中文系统控制界面	提供

8.2	Linux工业用软件操作系统	提供

8.3	提供手闸，脚闸曝光控制

8.4	控制界面要求液晶触摸屏

8.5	具备支持多点触控操作

8.6	具备不插电待机转场功能	≥5 分钟

8.7	控制界面大小	≥10.0英寸

8.8	控制界面最高分辨率	≥1280×800

9	   C形臂

*9.1	SID	≤100cm

9.4	水平移动	≥20cm

9.5	垂直升降	电动，≥44cm

9.6	左右摆角	≥±12.0°

9.7	C臂最低水平位投照高度	≤102cm

10	   图像处理功能

10.1	患者信息编辑	具备

10.2	图像存储	≥150,000幅

10.3	曝光模式	≥7种

10.4	末帧图像优化显示	具备

10.5	具备USB导出BMP, JPEG, DICOM格式图像	具备

11	   其他

*11.1	设备可选配DSA介入功能，可进行血管介入血管造影等手术。

11.2	 整机免费保修	≥1年

配置清单：

1.	移动式C形臂X射线机

2.	CMOS Detector

CMOS晶体硅平板探测器

3.	4K high definition Touchable Monitor

4K 高清触控显示器

4.	Digital Pen Feature

数字笔功能

5.	Live Zoom Feature

零剂量动态放大功能

6.	Digital Spot Feature

数字点片功能

7.	Annotation Feature

图像标注功能

8.	Measurement Feature

图像测量功能

9.	Basic DICOM

基本DICOM功能

10.	Integrated UPS Power

内置UPS断电保护系统

11.	150,000 Image Storage

15万幅图像存储

12.	USB Image Storage Function

USB存储

13.	Reboot-free transportability

无线待机转运

14.	Wireless handbrake (third-party)

无线手闸（第三方）

15.	China Country Kit

区域系统套件（中国）