招标参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪 | 台 | 1 |
| 2 | 高端重症监护仪 | 台 | 1 |
| 3 | 亚重症监护仪 | 台 | 2 |
| 4 | 常规监护仪 | 台 | 7 |
| 合 计 |  |  | 11 |

除颤监护仪

01、★体外除颤监护仪配置≥8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800X600，界面最多可显示5道监护参数波形

02、显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器

03、采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

04、支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型

05、体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯

06、★具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间

07、三步即可完成手动除颤操作

08、★体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围≥25种，最小为1J，最大为360J

09、病人阻抗范围：体外除颤：20-250欧；体内除颤：15-250欧

10、体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT

11、体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求

12、体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J

13、电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电置360J小于8s；

14、体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测

15、可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏

16、起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms

17、可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2

18、★可监测心律失常种类≥26种

19、★主机具有160小时趋势图和趋势表、240min录音存储

20、★体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警

21、★体外除颤监护仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时

22、电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量；

23、体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告

24、实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择

25、体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求

高端重症监护仪

01、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数4个，每个槽位具备插件模块红外通讯接口和金属硬件通讯接口双接口。

02、★主机显示屏≥12英寸彩色电容触摸屏、多点触摸，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。整机无风扇设计，标配内置高能锂离子电池，供电时间≥2小时。

03、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

04、支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏。

05、配备多功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压、PICCO的同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸触摸屏，内置锂电池供电不小于7小时，无风扇设计。

06、支持3/5导心电监测,支持升级≥12导心电测量，并在监护仪上完成≥12导静息分析。

07、支持≥3通道心电波形同步分析算法。支持双通道有创压IBP监测，适用于成人，小儿和新生儿，支持升级≥8通道有创压监测

08、支持房颤心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。

09、提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

10、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc和ΔQTc报警。

11、支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

12、★无创血压，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

13、血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，支持升级CQI心肺复苏质量指数显示

14、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7

15、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

16、支持≥4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

17、支持升级EtCO2+顺磁氧集成监测模块，单槽位设计

18、支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

19、支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

20、★配备PiCCO监测模块，采用PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，观察病人的变化情况。

21、支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等≥17种参数。

22、★支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

23、支持升级EEG监测参数，支持进行≥4通道脑电的监测。

24、支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

25、支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

26、支持升级与呼吸机、输注泵，CRRT设备相连，实现床旁设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

27、大字体界面支持≥6个参数的设置和显示。

28、具有图形化报警指示功能。

29、所有参数报警限提供一键自动设置。

30、能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。

31、标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

32、≥120小时趋势表和趋势图回顾。≥1000条事件回顾，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。≥120小时ST片段回顾。

33、具有在线帮助功能。

34、具有高级参数指导功能。

35、★工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

36、支持升级具有血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

37、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

38、支持升级脓毒症筛查工具，以及满足最新 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

39、支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

40、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

41、支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

亚重症监护仪

一、整机要求：

01、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

02、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

03、★≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280×800像素或更高，屏幕采用电容屏，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。可支持遥控器无线远程操作监护仪。

04、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

05、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

06、监护仪设计使用年限≥10年。

07、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。

08、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0～107.4kPa。

09、监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。

10、监护仪主机工作湿度环境范围；15～95%。

二、监测参数：

01、★配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通有创血压、EtCO2（旁流呼末）参数监测。

02、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

03、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

04、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

05、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，可参考片段和实时片段的对比查看。

06、支持≥27种心律失常分析,包括房颤分析。

07、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

08、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

09、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

11、★无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。无创血压小儿测量范围：收缩压25～240mmHg，舒张压10～200mmHg，平均压15～215mmHg，新生儿测量范围：收缩压25～140mmHg，舒张压10～115mmHg，平均压15～125mmHg。

12、提供辅助静脉穿刺功能。

13、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

14、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

15、配置EtCO2模块，测量范围：0.0 ～ 20.0 vol.% (0 ～ 152 mmHg)

16、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

三、系统功能：

01、★提供报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则表。

02、支持肾功能计算功能。

03、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

04、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

05、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

06、≥1000组NIBP测量结果

07、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

08、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

09、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

10、支持RJ45接口进行有线网络通信，支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。。

11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

常规监护仪

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手。

1.3、★≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280×800像素，6通道波形显示。屏幕采用电容屏非电阻屏。显示屏可支持亮度自动调节功能。屏幕倾斜10~15度设计，支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.4、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.5、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.6、监护仪设计使用年限≥8年。

1.7、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。

1.8、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.9、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.10、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

1.11、防水等级≥IPX1

1.12、整机抗跌落设计通过≥0.75米6面跌落测试。

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道有创血压参数监测

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去≥24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、★提供手动，自动，连续和序列、整点5种测量模式，并提供≥24小时血压统计结果，满足临床应用。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.13、提供辅助静脉穿刺功能。

2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.14、★提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。