招标参数

一、设备名称：便携式全数字彩色超声诊断系统

二、设备用途说明：

2.1、满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、泌尿、肌骨、外周血管、儿科、新生儿科、经颅等检查和诊断。

三、主要规格及系统概述：

3.1、彩色多普勒超声波诊断系统包括

3.1.1、★高分辨率医用LCD显示器≥15英寸（屏幕亮度、对比度、色温可视可调），触摸屏≥10英寸（触摸屏亮度可调）

3.1.2、★主机探头接口（无针式）≥2个，可扩展（无针式）至4个

3.1.3、主机重量≤4.5Kg（不含电池）

3.1.4、★显示器开合角度≥180°

3.1.5、数字化高分辨率二维灰阶成像单元

3.1.6、M型及彩色M型成像单元

3.1.7、彩色多普勒血流成像单元

3.1.8、彩色多普勒能量图及方向性能量图

3.1.9、频谱多普勒成像单元（含脉冲多普勒模式和连续多普勒模式）

3.1.10、空间复合成像技术

3.1.11、斑点噪声降低抑制技术，多级可调≥3

3.1.12、一键图像优化技术

3.1.13、穿刺增强技术

3.1.14、组织多普勒成像单元

3.1.15、具备血管内中膜前后壁自动测量功能

3.1.16、支持颈项透明层自动测量功能

3.1.17、支持产科自动测量功能

3.1.18、具有一体化实时解剖M型技术，解剖线≥3条，且可独立调整角度。

3.1.19、具备梯形成像技术

3.1.20、组织特异性成像

3.1.21、支持图像放大，可放大至全屏（3档可调）

3.1.22、支持中文操作界面（系统）

3.1.23、支持弹性成像技术

3.1.24、具备教学助手功能，可提供扫查手法视图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图、穿刺引导示意图、穿刺引导技巧、提示语

3.2、测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

3.2.1、基础测量软件包（具有深度，角度，周长，面积和体积测量）

3.2.2、腹部测量软件包

3.2.3、妇科测量软件包

3.2.4、产科测量软件包

3.2.5、小器官测量软件包

3.2.6、泌尿测量软件包

3.2.7、血管测量软件包

3.2.8、心脏测量软件包

3.2.9、儿科测量软件包

四、技术参数及要求

4.1、系统通用功能

4.1.1、固态硬盘512G，可扩充容量至1T

4.1.2、主机内置HDMI接口

4.1.3、主机内置S-video接口

4.1.4、主机内置USB3.0接口

4.1.5、可支持无线网络连接

4.1.6、内置锂电池，可选配置两块内置锂电池，扩充电池容量

4.1.7、支持可升降台车

4.1.8、★升降台车配置抽屉，抽屉位置和高度可调节

4.1.9、支持拉杆箱

4.2、探头规格

4.2.1、性能：超宽频带变频探头，频率范围1-17MHz，3档基波，2档谐波

4.2.2、★可支持单晶体探头，探头频率：1-6MHz

4.2.3、★可支持大角度腔内探头，探头频率：3-10MHz，扫查角度≥200度

4.2.4、浅表探头：探头频率：5-12MHz

4.2.5、可实时显示穿刺针进针深度

4.3、二维灰阶显像主要参数

4.3.1、数字化波束形成器：全程动态聚焦

4.3.2、预设条件：针对不同的检查脏器，具备最佳化图像的出场设置检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

4.3.3、支持TGC调节，TGC≥8段

4.3.4、支持LGC调节，LGC≥8段

4.3.5、后处理，包括：增益、TGC、LGC、放大、动态范围、斑点噪声抑制SRI、伪彩、灰阶图谱、上下翻转、左右翻转

4.3.6、★显示深度≥45cm（提供图片证明）

4.4、频谱多普勒：

4.4.1、成像模式：脉冲多普勒PW、连续多普勒CW

4.4.2、实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统，实现频率自动描记

4.4.3、后处理：包括增益、动态范围、伪彩、灰阶图谱、基线、角度校正、翻转、自动包络

4.4.4、★取样宽度及位置范围：宽度0.05 –4.00 cm

4.4.5、最大测量速度：PW：≥20m/s；CW：≥72m/s；最小测量速度：≤2mm/s

4.5、彩色多普勒

4.5.1、彩色增强功能：能量图PDI、方向性能量图 DPDI

4.5.2、B/C双实时模式

4.5.3、支持三同步功能

4.5.4、增益≥100dB，步进1dB

4.5.5、线阵探头彩色取样框偏转≥±20°

4.5.6、平滑≥3档，可视可调

4.6、浏览和后处理功能

4.6.1、 支持6档速度自动播放

4.6.2、自定义回放范围（选择回放的起始帧和结束帧）

4.6.3、最大存储帧数：B模式10000帧，Color模式3000帧，M模式180秒，PW/CW模式240秒

4.6.4、所有图像和电影以原始数据格式存储在本地磁盘，浏览状态下，支持以下后处理功能：调节图像参数、测量、注释、体标、存储静态图片/电影片段

五．配置要求

探头配置：浅表探头