招标参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动连续血滤系统 | 台 | 1 | 29.5 |
| 2 | 高流量湿化氧疗系统 | 台 | 3 | 12.9 |
| 合 计 |  |  |  | 42.4 |

全自动连续血滤系统

一、治疗模式要求

1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。

2、★具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。

3、可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。

二、技术参数要求

1、彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

2、具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。

（1）血液泵（BP）：0，15～225mL/min

（2）滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min

（3）透析液泵（DP）：0，2～50mL/min

（4）置换液泵（RP）：0，4～120mL/min

3、独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。

4、★具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。

5、具备6个压力监测：

（1）动脉压：    -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（2）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（3）静脉压：    -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

（5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

（6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

6、★具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。

7、加温器：两面热板加温方式，35～38℃

8、电子秤：3个，0～10KG

9、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：100μl

10、补液断流，超声波检测方式

11、滤液断流，超声波检测方式

12、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一

13、液面监测：静电容量变化方式

14、网电源供电中断：电源中断后，本设备自带锂电池可继续使用≥15min

15、开放式耗材，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。

高流量湿化氧疗系统

01、专业模式： 成人模式、儿童模式

02、4.3英寸彩色触摸屏，显示器配备防眩抗反射视保屏，屏幕亮度可调；

03、★流量设置范围：2～80L/Min。

04、★氧浓度监测：21～100 vol.%，设置范围：21～100% vol.%，氧浓度测量精度±3 vol.%。

05、驱动方式：涡轮驱动，无需空压机，无气源也可独立工作。

06、气体温湿度设置： 37℃：2～60L/Min流量范围内>33mg/L，其他流量范围>10 mg/L；

07、主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流量，气体温度，气体氧浓度。

08、报警功能：

08.1、生理报警：被监测的气体参数或者病人生理参数超过特定范围；

08.2、技术报警：由于机器使用方面的人为操作或技术障碍或机器本身的故障导致不能准确进行病人监护；

08.3、支持声、光、文字提示报警信息功能；

08.4、报警暂停时间≥120S；

08.5、支持报警声音调节功能：1-8级；

08.6、可提供报警静音功能；

08.7、支持最近报警事件查看功能；可具报警事件存储和回顾功能；

09、机器带有高密度过滤棉，具有空气输入过滤功能，避免交叉感染。

10、可选配辅助流量计；

11、预热时间：流量35L/Min，起始温度23±2℃条件下，10分钟达到31℃，30分钟达到37℃。

12、★可选配血氧监测功能；

12.1范围：0-100%；

12.2误差：±2%；

12.3可显示PI灌注指数；

13、支持快氧功能，瞬间提高氧浓度；

14、支持计时器功能，可实时查看患者治疗时间；

15、★自带2200mAh锂离子电池，不小于30 Min（在标准工作状态下，使用新的充满电的单节电池）；

16、存储

16.1机器能存储至少2000个设置日志（包括报警日志、生理报警日志、设置和报警时刻相关的参数）

16.2具有断电保存功能。

16.3★趋势数据存储：存储每个参数7天（168小时）的趋势图/趋势表数据。

17、可选配推车，用于转运。

18、★产品使用寿命：10年。