招标参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 控制金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚踏开关检查灯 | 个 | 2 | 3600.00 |
| 2 | 手术辅助照明灯 | 个 | 2 | 10000.00 |
| 合 计 |  |  |  | 13600.00 |

一、脚踏开关检查灯

1、材质：铝材、钢板底座、静音滑轮4个

2、透镜材料：亚克力

3、工作电压：AC180-260V

4、工作电流：600MA/W ±5%

5、功率：1*20W

6、芯片：美国普瑞

7、色温范围：6000-6500K

8、发光角度：24°

10、产品规格：直径110mm

11、光照强度：1750LM（30000Lux）

12、调光配置：可调光的强弱度

13、升降方式：旋钮式

二、手术辅助照明灯

（一）、技术要求

1.★高强度材质超薄灯头，一体化设计，更符合层流要求，更方便操作。

2、配置：灯头体外观专业设计、LED灯芯。

产品特点：

1.★采用暖白色国际先进的LED作为无影灯光源，环保、低能耗LED灯泡，灯泡寿命：≥60000小时。

2.LED不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，加快术后伤口愈合，并且没有辐射污染。

3.LED色温恒定，色温色彩不衰减，柔和不刺眼，非常接近自然太阳光线。

4.CPU控制，每组LED光源具有专门电路芯片控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用。

5.光照可调节级数：无极调光，十段连续显示,调整范围10%-100%；并有自动记忆功能。

7.采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

8.★厂家除能提供24小时工程师免费热线服务以外，还应在本地设有常驻分公司及人员，确保服务及时到位，工程师必须每季度免费上门保养设备一次，并且进行回访工作。

9.★所投产品必须由该品牌厂家原厂生产，不接受第三方公司代工贴牌产品（提供医疗器械注册证）。

（二）、技术参数

1、照度（相距1M处LUX)	40000。

2、色温:4300K。

3、光斑直径：50MM。

4、照明深度:800MM。

5、亮度调节:1-100。

6、演色性指数:CRI≥97%。

7、色彩还原指数:RA≥97%。

8、电源电压:220V±22V。

9、灯泡平均寿命:≥60000小时。

10灯泡功率:1W。