电动多功能病床

- 一、基本参数：

1．规格：（长×宽×高）2180mm×1060mm×(590～870)mm；

2. 床面尺寸为：（长×宽）1930mm×900mm；

3．背部升降角度：0～70°；

4．腿部升降角度：0～45°；

5．最大载荷能力：≥200Kg；

6．整床升降范围：280mm；

7. 头高脚低、头低脚高倾斜范围0～12°；

8．四个输液架插孔，两个引流袋钩。

二、工艺要求：

1. 焊接工艺：整床金属部件采用高强度焊接机器人集群焊接工艺，使其焊缝均匀渗透、

强度高，保证长久使用稳固；

2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；

3. 床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性能

良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点；

- 喷塑工艺：采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等工序，提高

- 病床整体的防腐蚀性能；

5. 塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，注塑成型，保证加工生产质量。

三、床架：

1. 整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳；

2. 采用名牌大厂优质冷轧钢管，长×宽为30×60mm，厚度1.5mm。

3. 底架装饰罩分为三部分，采用ABS整体吸塑工艺。

4. 床体两侧与床尾共设置5个防滑筋，两侧的防滑筋也可作约束带提手用；

5. 床体配有床底灯，便于病人起夜用；

6. 床体侧边配备有由患者停止床功能控制的（床的运动）急停开关；

7. 床头处设有两个助理棒插座。

四、床面板：

1. 采用名牌大厂优质冷轧精制平板，板材厚度1.2mm；

2. 背部框架壁厚1.2mm；

3. 背部床板支撑管轴φ32mm，厚度3.0mm；

4. 腹部自延位，背部面板采用三角变量自延位结构。

五、床头床尾板：

1. 采用PP材质注塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能；

- 采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，

- 提高抢救速度；

3. 床头尾板通过SGS认证；

4. 床尾板（护士控制）：

a. 头部升、降、锁定及解除按钮（灯亮可操作，灯熄灭即锁定）；

b. 膝部升、降、锁定及解除按钮（灯亮可操作，灯熄灭即锁定）；

c. 床体升、降、锁定及解除按钮（灯亮可操作，灯熄灭即锁定）；

d. 头膝连动上升/下降按钮；

e. 开关控制键；

f. STOP按键优先级最高，任意情况下，按下STOP键，所有推杆停止动作，三个推杆锁键全部关闭锁灯熄灭，当前正在执行的按键动作失效，必须松开按键重新按下才生效；

g. CPR按键优先级仅次于STOP键,无STOP键按下的情况下，任意情况下按下CPR键，执行CPR动作，即四个推杆同时下降；

5. 其颜色还可随用户的需求而变换。

六、护栏：

1. 四片豪华分体式护栏，采用PP材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降

管制，提升病员上下床之安全性与便利性；

2. 阻尼器控制速度及噪音；

3. 护栏开关采用卡钩紧锁；

4. 护栏支撑主体（护栏与床体连接处），支撑部件采用钢板一次冲压成型；

5. 护栏上可放置移动餐桌板，充分体现出功能多样性；

6. 背部外侧护栏上附带背部角度显示装置；

7. 背部内侧控制器功能：背部上升/下降、膝部上升/下降、开关控制键（灯亮可操作，

灯熄灭即锁定）；

- 背部外侧控制器功能：背部上升/下降、膝部上升/下降、床体上升/下降、头高脚底/

- 头低脚高、开关控制键（灯亮可操作，灯熄灭即锁定）。

七、控制系统：

1. 电动推杆能力强（最大推力达6000N，最大拉力达4000N）,设计紧凑，防护等级IP54；

2. 控制盒可最大程度的发挥推杆的功能，待机功率低,防护等级IP54；

3. 护士站（床尾板操控）使护理人员能够保持对关键性定位功能的直接控制，同时也给病人提供有限度的调节；

4. 手控器（护栏板操控）是采用优化工效学设计、开关触发的手控器，防护等级IP66；

5. 蓄电池组：采用原装蓄电池系统，提供推送及停电时紧急操作病床动力。

6. 电动病床符合国际认可品质及安全性标准：

IEC-60601-1；

IEC-60601-1-2；

IEC-60601-2-52.

- 急停开关：

八、称重系统：

1. 最大称重        200kg/440lb

2. 最小分辨        0.1kg/0.2lb

3. 称重误差        ±0.5%F.S

4. 报警精度        ±0.1kg

5. 显示            LCD（液晶显示）+LED（背光助显版）（可动态显示床体动作、重量、

面板折起角度等）

6. 称重单位        kg/lb

九、脚轮：

1. 选用专业生产厂家所产高强度静音脚轮，通过SGS认证；

2. 6吋中心控制万向脚轮，病床脚轮中控系统：床架的前后两侧分别装有主动锁紧装

置和从动锁紧装置，包括固定在床架上的六方轴，六方轴通过轴套固定在床架上，

脚踏板通过转动轴固定在六方轴两端插在中心控制脚轮的六方孔内，六方轴上固定

有主动轴胶耳，主动轴胶耳与连杆链接，通过轴套固定在低架上，中控踏板采用高

分子材料注塑成型，踏板外形尺寸：300×162×40，根据物理性能踏板为R工字背

形状。使用轻便，刹车稳定；

3. 密封自润滑轴承，防水、防尘；

4. 轮立轴：圆钢主轴，φ28mm；

5. 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨，轻便灵活，防杂物缠绕。

十、防撞轮：

1. 采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作；

2. 床体四角具有防撞轮，外形圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

十一、输液架：

304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

十二、床垫：

1. 三折床垫，两侧配有透气孔，长宽与床相配；

2. 优质椰棕+海绵内胆，医用耐磨防水布外套；

3. 通过SGS认证。

十三、床头柜：

1.材质ABS。

十四、充气床垫：

1.与电动病床相匹配。