## (数量：6台)  控制价：1.37万元

技术参数

1、额定输入功率：180VA。

2、电压：220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3、尺寸：360×340×205mm，允差±20mm。

4、显示方式：数码触摸显示。

▲5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。

6、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。

7、低频调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

▲8、中频载波：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

11、干扰电

11.1工作频率：4kHz，允差±10％。

11.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。

11.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

11.4差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。

12、保护功能：过载保护，短路保护。

▲13、处方：不少于100个。

14、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

15、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

16、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

17、电极板温度：38～55℃，6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。

18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

19、治疗时间内置于处方中，治疗结束有声音提示。