# 十二道全数字心电图机参数

## 控制价：0.98万元  数量：1台

1、导联：标准12导联，12导联同步采集；

*2、配7英寸彩色液晶，全键盘操作，可同步显示、记录12导心电波形；

3、具有自动分析功能，中文菜单及结果分析；

- 能快速输入医院名称、患者姓名/性别/年龄，支持拼音和五笔中文输入

- 具有强抗干扰能力，精确起搏脉冲识别；

*6、12导波形显示和250个病例存储（可SD卡扩展）

7、RR间期监测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出；

8、具有冻结功能，可以冻结前后12秒心电波形并回放；

9、自动检测并触发打印心律失常心电报告；

10、可支持条码扫描快速录入患者信息（可选购）；

11、支持2分钟无操作指示自动关机（在使用直流的情况下）；

12、内置可充电锂电池, 电池充满电能连续记录200份心电图以上；

13、高分辨热敏打印(支持215mm*20m卷纸或210*140mm折叠纸)；

14、可设置选择5秒-12.5秒心电图自动记录；

15、具有手动、自动、节律、储存四种工作模式，适合各种工作状况要求；

*16、滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波50Hz/60Hz，肌电滤波器25Hz / 45Hz；

17、输入回路：浮地输入方式，具备抗除颤效应；

18、输入阻抗：≥50MΩ；

19、频率响应：0.05-160Hz（-3db）；

20、输入回路电流：≤0.05uA；

21、噪声电平：≤15uVp-p；

22、耐极化电压：≥±500mV；

23、共模抑制比：≥120dB（加滤波器）；

24、时间常数：≥3.2s；

25、患者漏电流：<10uA；

26、灵 敏 阈：≤20uVp-p；

27、道间干扰：≤0.5mm；

28、采 样 率：12Bit/1000Hz(1ms)；

29、定标电压：1mV（±2%）；

30、灵敏度选择：自适应，2.5，5，10，20，40 (mm/mV)；

31、走纸速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50 mm/s；

32、记录通道：3+3、6、6+1、12；

33、通讯接口：标配USB/UART接口，USB主机接口支持网络传输、外接U盘和USB打印机（可选配）；

34、允许重新修改患者信息；

35、安全类别：IEC I类CF型（符合GB9706.1-2007）；

36、要求拥有13485；

37、电源：宽电压可适应110-220v，50/60hz；