经皮黄疸仪

数量：1台                 控制价：1.5万

- 液晶显示屏带背光液晶显示屏带背光，方便夜间使用；

★2、自动计算1-5次平均值，测量值和平均值同时显示；

3、可删除粗大误差数据；

4、3位数字显示，直接读取测试结果，显示更为准确、直观；

★5、两种单位显示mg/dl、μmol/l，可根据需要切换单位，无需对照换算表格；

★6、电池采用镍氢电池，每充足一次电能检测<800次

7、仪器10分钟无操作自动关机。

8. 检测方式：光反射式，蓝色光波(450nm)、绿色光波(550nm)比较

9. 显示方法：LCD显示屏

10. 示值误差：00～15±1mg/dL、16～25±1.5mg/dL

11. 精密度：RSD＜2%

12. 光源：氙闪光灯

13. 电源：7号1.2V镍氢充电电池4节

14.重量	：约157g（含电池组）

★15.尺寸(mm)	：175长×68宽×26厚(±5mm)

16校验盘：对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dl，对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl