电子针疗仪技术参数

数量：2台                控制价：0.08万元/台

1、电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V)

2、输入功率:10.0VA

3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

4、输出脉冲路数：六路输出

5、最大输出功率:大于0.3VA(250Ω负载阻抗下)

6、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％

工作模式:连续波工作模式:连续        断续波工作模式:工作15s,停5s

疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)

7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)

8、输出直流分量：0

9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）