**内热式针灸治疗仪**

**数量：1台 控制价：6 万元**

**产品技术参数：**

1.可配备有标准刻度的内热针和内热小针刀。

2.可配备一次性使用无菌内热针具；

3.主机输入功率： 整机≤100VA；单通道≤1.5W，输入电压： AC220V、50HZ & AC110V、60HZ。

4.临床使用 5 年以上，确保临床安全性和有效性；

5.可提供各规格型号内热针具：0.7mm，1.1mm 等（有超精细内热针，可满足不同病人临床需求）；

6.工作时间设定范围：00.00～99.00min，加热温度设置范围：38～60℃；适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的针灸治疗。内热针具配合本公司的内热式针灸治疗仪，用于人体体表穴位（含耳穴）不同深度的侵入式刺激及供软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松解术用；主机使用寿命为≥10年。

7.产品组成由主机、内热针具和连接导线组成；增加束线管，5 线一束，共4束线管20路；一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并数字显示当前治疗温度。

8.针体全段为恒温发热内热针具，可对浅层及深层病灶进行治疗；有冬季温度补偿功能；可据治疗情况任意设置治疗时间及治疗温度。

9.整机工作无噪音设计，自然散热。

10.便携主机体积：≥310×275×120mm。

11.采用单通道控制内热针。

12.开机、设置输入、工作结束具备有声提示，工作状态采用灯光指示。

13.产品安全性要求符合 GB9706.1-2007 要求，电击的保护形式和程度：I 类 BF 型；

14.电磁兼容要求：产品符合 YY0505-2012 的要求