吞咽神经和肌肉电刺激仪

数量：1台                     控制价：5万元

1.具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

2.适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行治疗。

3.主要构成：由主机、电极线组成

4.结构形式：手持式

5.显示方式：液晶屏幕显示界面

6.治疗功能及输出路（线）数：具备成人连续脉冲治疗模式和儿童交替脉冲治疗模式，治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）

7.开路电压峰值：≤150V

8.定时范围：1-99min

9.输入功率：≤175VA

10.治疗模式：共有二种模式

11.连续脉冲治疗模式（成人）：

11.1.脉冲强度：0-30mA可调,50档可调

11.2.脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调

11.3.脉冲间隔：100uS

11.4.脉冲频率：20Hz-100Hz可调

12.交替脉冲治疗模式（儿童）：

12.1.脉冲强度：0-30mA可调，50档可调

12.2.脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调

12.3.脉冲间隔：100uS

12.4.脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s

13.电源配置:两节AA（1.2V）5号可充电镍氢电池。

14.CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 。

；