洗胃机技术指标

数量：1台          控制价：1.4万元

一、商务部分：

1、高新技术企业、知名品牌。

2、在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

3、提供相关“医疗器械质量管理体系认证证书”“质量管理体系认证证书”“环境管理体系认证证书”“职业健康安全管理体系认证证书”。

二、产品外观及性能要求：

- 全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU控制，知名品牌压力传感元件，具有压力可调控制系统；

- 机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能；

- 中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数；

- ★洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。

- 适合医疗单位抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。

- ★具有定期自动开机保养功能。

- 独立接口，药污分离，避免交叉感染。

三、技术要求

电  源：AC  220V±10% 50Hz±1Hz

泵结构：无油膜式泵

★进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，

吸液量（出胃）≤450ml/次

洗胃压力：0-50KPa

洗胃频次：≤20S

输入功率：150VA

噪音：≤55dB

四、基本配置

胃管            1根   硅胶管          3根   过渡接头         1个

进液沉头        1个   排水沉头        1个   熔丝管           2个

污物药液桶      2只   车  架           1台