数量：1台                              控制价：4.3万元

*1.分类： 100%外排，

2.风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

3.系统排风总量：≥1050 m³/h

4.噪音等级：≤67dB（A）

5.照明：≥1000lx

*6.过滤效率:送风和排风过滤器采用知名品牌材质的高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

7.人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

8. 产品安全性：菌落数≤5CFU/次，交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

9.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

10.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

11.工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

12.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

* 13.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

14.超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

* 15.脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

16.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

17.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

18.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

19.前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全

20.（1）玻璃门不在安全高度报警（2）过滤器压力超高报警（3）过滤器失效更换报警（4）气流波动报警

21.安全柜风机与玻璃门互锁，紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁